ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 51316-99

БАРОАППАРАТЫ ОДНОМЕСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Medical monoplaced fixed barochambers
General specifications

Дата введения: 01.07.2000

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН: Техническим комитетом по стандартизации (ТК 11) "Медицинские приборы и аппараты", Центром (институтом) гипербарической медицины и техники, Комитетом по новой медицинской технике Минздрава РФ и Всероссийским НИИ противопожарной обороны (ВНИИПО) МВД РФ.
2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Постановлением Госстандарта России от 09.09.1999 г. N 294-СТ
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на одноместные стационарные бароаппараты, предназначенные для лечения методом гипербарической оксигенации (далее ГБО) взрослых и детей в кислородной и воздушной среде под повышенным давлением.
Настоящий стандарт устанавливает требования к устройству, изготовлению, размещению, монтажу, эксплуатации, ремонту, обслуживанию и техническому диагностированию одноместных медицинских стационарных бароаппаратов (далее - бароаппаратов), обеспечивающие безопасное функционирование подразделений ГБО, оснащенных этими бароаппаратами и входящих в состав лечебно-профилактических учреждений Российской Федерации.
Стандарт не распространяется на полевые (переносные), передвижные (транспортные) бароаппараты и на бароаппараты, предназначенные для лечения животных.
Уточнение области применения приведено в приложении А. Определения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении Б.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы.
ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.
ГОСТ 12.2.052-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности.
ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике. Номенклатура и порядок выбора.
ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия.
ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.
ГОСТ 22056-76 Трубки электроизоляционные из фторопласта 4Д и 4ДМ. Технические условия.
ГОСТ 24222-80 Пленка и лента из фторопласта 4. Технические условия.
ГОСТ 28386 - 89 Аппаратура гипербарической оксигенации. Общие технические требования.
ГОСТ Р 15.013-94 Система разработки и постановка продукции на производство. Медицинские изделия
ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности.
ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ БАРОАППАРАТОВ

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Конструкция бароаппарата должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта, а также ГОСТ 28386 и правил [1].
Расчет на прочность корпуса барокамеры необходимо проводить в соответствии с правилами [1] и ГОСТ 14249. Рабочее давление барокамеры (сосуда) должно быть в пределах от 100 до 300 кПа.
Конструкция бароаппарата должна обеспечивать герметичность. Падение давления в течение 5-ти минут при закрытых входе и выходе барокамеры не должно быть более 5 кПа.
Усилие, прилагаемое к ручке байонетного замка при открывании и закрывании барокамеры, а также усилия перемещения крышки по всей длине хода, ложа с пациентом в барокамеру и обратно, бароаппарата по горизонтальному полу и других элементов бароаппарата должны быть рассчитаны с учетом действующих норм и правил по охране труда, в том числе по переносу (перемещению) тяжестей.
Колеса барокамеры должны быть оснащены устройством фиксации для исключения возможности ее самопроизвольного перемещения во время сеанса.
Барокамера должна быть оснащена запорной, запорно-регулирующей арматурой и предохранительными устройствами от повышения давления, удовлетворяющими требованиям правил [1].
Сброс газовой среды из барокамеры при срабатывании предохранительного устройства должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.2.052.
В каждой линии подачи сжатого газа должна быть предусмотрена установка обратного клапана для предотвращения утечки газа из барокамеры при падении давления в подводящих магистралях ниже давления, установленного в барокамере.
Бароаппараты в зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования относятся к изделиям класса Б по ГОСТ Р 50444.
Расчетный срок службы бароаппарата должен быть не менее 5 лет, расчетный ресурс - не менее 5000 циклов.
Эргономические и эстетические показатели бароаппарата должны соответствовать требованиям ГОСТ 20.39.108.
Конструкция бароаппарата должна обеспечивать проведение дезинфекции, санитарной и антистатической обработок и профилактических работ.
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение бароаппарата должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

Применяемые конструкционные материалы для изготовления корпуса барокамеры должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, а также ГОСТ 12.2.052 и правил [1].
Для изготовления корпуса (частей корпуса) и иллюминаторов барокамеры разрешается применять неметаллические материалы при условии выполнения требований правил [1] в части совместимости с рабочей средой.
Лакокрасочные материалы, применяемые для окраски внутренних поверхностей барокамеры и оборудования бароаппарата, а также материалы, используемые для изготовления масок, колпаков и других элементов системы дыхания (воздушных бароаппаратов), герметичных проходников и герморазъемов, уплотнительных прокладок, распределительных колодок, электропроводки и оболочки матрацев, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 12.2.052.
Толщина слоев лакокрасочного покрытия внутренней поверхности барокамеры (грунта и эмали) не должна превышать 40 мкм.
Герморазъемы с изоляторами из горючих в кислороде при рабочем давлении материалов допускается использовать в том случае, если корпус герморазъема и ответные его части выполнены из негорючих в кислороде материалов по ГОСТ 12.2.052, а ответные части корпусов герморазъемов не имеют отверстий и подсоединяются к корпусу герморазъема накидными гайками; распределительные колодки допускается изготавливать из горючих в кислороде материалов (прессматериалов, стеклотекстолитов и стеклопластиков). При этом колодка должна быть заключена в плотно закрытый (исключающий попадание влаги) металлический кожух. Вводы и выводы электрических цепей из кожуха должны быть уплотнены прокладками из заготовок фторопласта 4 по ТУ [2].
Электропроводка от герморазъема до распределительной коробки должна быть выполнена проводом во фторопластовой изоляции типа МС 16 по ТУ [3]; провод должен быть проложен в заземляемой металлической трубе или заключен в заземляемую медно-луженую плетенку, на которую должна быть надета фторопластовая трубка типа 4Д или 4ДМ по ГОСТ 22056 или чехол из ткани НТ-7 по ТУ [4]. Локально часть электропроводки допускается изолировать лентой из фторопласта 4 по ГОСТ 24222.
Использование изоляционной ленты общего назначения в конструкциях электрооборудования, применяемого внутри бароаппарата, не допускается.
Оболочку матраца для бароаппаратов следует изготавливать из ткани типа НТ-7 по ТУ [4]. Оболочка должна полностью закрывать мягкий элемент матраца.
Материалы из фторопласта и ткани типа НТ-7, применяемые для изготовления уплотнения и изоляции токонесущих элементов, а также оболочки матрацев могут быть заменены другими материалами. Эти материалы должны иметь в среде с повышенным содержанием кислорода: энергию зажигания - не менее 20 Дж; предельную концентрацию кислорода для горения - не менее 40 %.
Применяемые материалы должны иметь гигиеническое заключение о возможности их использования в медицинских бароаппаратах, быть устойчивы к санитарной и антистатической обработкам, дезинфекции и обезжириванию. Материалы должны быть нетоксичны при проведении указанных работ в обычных условиях эксплуатации и техническом обслуживании.
Смазочные материалы, включенные изготовителем в штатный перечень применяемых материалов при проведении профилактических работ и технического обслуживания бароаппарата, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.052.
Все применяемые материалы должны быть разрешены к применению уполномоченными органами здравоохранения РФ.

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Система управления должна обеспечивать следующие, необходимые для проведения лечебного сеанса и выполнения требований безопасности режимы работы бароаппарата: вымывание, компрессию, изопрессию, декомпрессию плановую, декомпрессию срочную, декомпрессию экстренную (аварийную), декомпрессию произвольную, продувку.
Режим вымывания должен осуществляться в течение не более 5 минут.
Скорость изменения давления в барокамере при плановых режимах компрессии/ декомпрессии должна задаваться и плавно регулироваться в диапазоне 5-30 кПа/мин.
Система управления должна обеспечивать поддержание заданного давления в режиме изопрессии при избыточном давлении от 20 кПа до рабочего.
Точность поддержания заданного давления в режиме изопрессии должна быть в пределах +/- 5 кПа.
Должна быть обеспечена возможность проведения срочной и экстренной декомпрессии в любой момент баросеанса.
Скорость срочной декомпрессии должна обеспечиваться в пределах от 30 до 100 кПа/мин.
Время экстренной декомпрессии при избыточном давлении должно быть не более 30 с. на каждую избыточную атмосферу.
Условия применения плановой, срочной и экстренной декомпрессий должны соответствовать требованиям нормативных документов (НД), определяющих организацию и эксплуатацию подразделений ГБО, оснащенных одноместными медицинскими бароаппаратами.
В любой момент баросеанса в случае падения давления в подающей магистрали ниже значения, обеспечивающего нормальную работу пневматической системы управления, или отключения электро- или пневмопитания системы управления в барокамере должен быть обеспечен режим автоматической произвольной декомпрессии.
Скорость произвольной декомпрессии должна быть не более 30 кПа/мин.
Система управления бароаппарата должна обеспечивать поддержание (непосредственным регулированием, вентиляцией, конструкцией или другими способами) параметров газовой среды внутри барокамеры в следующих диапазонах:
- уровень температуры - от 20 град. С до 26 град. С (допускаются кратковременные - до 10 мин. снижение температуры ниже 20 град. С на режимах декомпрессии и повышение выше 26 град. С - на режимах компрессии);
- уровень относительной влажности - от 65 до 85%;
- уровень концентрации CO2 - не более 0,3%;
- уровень вентилируемости - не менее 14 куб. м/ч;
- кратность воздухообмена (для воздушных бароаппаратов) - не менее 10.
Система управления бароаппарата должна обеспечивать подачу кислорода для дыхания пациента либо в барокамеру для кислородных бароаппаратов, либо в дыхательную маску (или колпак) - для воздушных бароаппаратов. В обоих случаях концентрация примесей в подаваемом кислороде не должна превышать норм, установленных ГОСТ 5583 для медицинского кислорода.
В зоне дыхания пациента в барокамере кислородного бароаппарата после режима вымывания должна быть обеспечена концентрация кислорода, достаточная для прохождения процесса гипербарической оксигенации.
Все элементы и органы управления должны быть защищены от случайного или самопроизвольного переключения. Ошибочные действия оператора при работе или аварийное (нештатное) отключение электро- или пневмопитания не должны приводить к отказу системы управления. Необходимо наличие блокировок, исключающих возможность:
- подачи газа в барокамеру при открытой крышке;
- открывания крышки при давлении в барокамере более 2 кПа;
- повторного включения электроснабжения системы управления и подачи давления после их аварийного отключения;
- непроизвольного включения кнопки экстренной декомпрессии.
Управляющий механизм включения режима экстренной декомпрессии не должен быть совмещен в одной ручке управления с другим органом управления. Орган включения аварийного режима должен быть красного цвета, отличаться формой и размерами от других органов управления.

3.4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ КОНТРОЛЯ И СВЯЗИ

Система контроля должна обеспечивать контроль следующих параметров:
- давления кислорода в подающей магистрали;
- давления в барокамере;
- скорости изменения давления в барокамере;
- температуры и относительной влажности в барокамере;
- концентрации CO2 в барокамере;
- концентрации O2 в барокамере;
- времени продолжительности сеанса.
Класс точности манометров, измеряющих давление в подающей магистрали и в барокамере, должен быть не ниже 2,5.
Относительная погрешность измерения скорости изменения давления в барокамере должна быть в пределах +/- 10%.
Абсолютная погрешность измерительных приборов должна быть в пределах:
     при измерении температуры      -   +/- 0,5 град. С,
     "-"           влажности        -   +/- 5%,
     "-"           концентрации CO2 -   +/- 0,02%,
     "-"           концентрации O2  -   +/- 0,5%.
Допускается состыковка бароаппарата с автономными модулями контроля температуры, относительной влажности, концентрации CO2 и O2 в барокамере при выполнении требований 3.5. и 3.6. настоящего стандарта. При этом наличие системы контроля по указанным параметрам в конструкции бароаппарата необязательно.
Бароаппараты должны быть снабжены манометрами прямого действия по правилам [1].
Бароаппарат должен быть обеспечен системой двусторонней громкоговорящей связи, имеющей регулируемый уровень громкости.
Переговорное устройство должно включаться с пульта управления и обеспечивать режим постоянного приема в направлении "пациент-врач".

3.5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ БАРОАППАРАТОВ

В части пожарной безопасности бароаппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.052, ГОСТ Р 50267.0 и приведенным ниже.
Бароаппарат должен быть снабжен заземляющей манжетой, соединяющей пациента с корпусом барокамеры. Корпус барокамеры и его узлы должны быть снабжены соединительными элементами с защитным заземлением.
Электрическое сопротивление между заземляющей манжетой и корпусом барокамеры должно давать возможность снятия статического электричества с тела пациента.
Диагностика и слежение за состоянием пациента в барокамере, а также контроль физических параметров газовой среды барокамеры осуществляются аппаратурой или автономными модулями, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50267.0 и иметь заключение специализированных организаций МВД Российской Федерации о возможности их использования в одноместных медицинских бароаппаратах.
Все металлические корпусы аппаратуры должны быть приведены к одному потенциалу с корпусом бароаппарата.
Предельные токи и напряжения в электрических цепях, находящихся во внутренней полости барокамеры, в том числе при условии единичного нарушения работы электрооборудования (ГОСТ Р 50267.0), приводящего к возникновению пожарной ситуации, должны соответствовать значениям, приведенным в приложении В настоящего стандарта. При этом должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
- использование автономных источников питания с пониженным напряжением;
- использование питающего понижающего сетевого трансформатора с гальванической развязкой повышенной надежности (испытательное напряжение электрической изоляции - по ГОСТ Р 50267.0);
- использование оптронной развязки;
- использование токоограничительных резисторов;
- использование других схемных и технических решений.
Применение коллекторных электродвигателей в конструкции бароаппаратов не допускается.
Если диффузор динамика переговорного устройства бароаппарата выполнен из бумаги или других сгораемых материалов, необходимо динамик размещать в защитном корпусе, изготовленном из негорючих материалов (медь, латунь и т.п.) с передней крышкой, обеспечивающей прохождение звука и предотвращающей выход продуктов горения. Использование блока динамика такого типа допускается только при наличии соответствующего заключения специализированных организаций МВД Российской Федерации.

3.6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ БАРОАППАРАТОВ

В части электробезопасности бароаппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50267.0 и приведенным ниже.
Класс, категорию, тип и режим работы электрооборудования бароаппарата в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 устанавливают в технических условиях на бароаппарат конкретного типа.
Находящиеся под напряжением части изделия должны быть защищены от случайного прикосновения.
Монтаж электроцепей бароаппарата осуществляют в соответствии с правилами [5].
Подвод кабеля к электрооборудованию должен выполняться в основном по наружной поверхности барокамеры. Кабели, прокладываемые внутри барокамеры, должны допускать эксплуатацию под рабочим давлением газовой среды.
Должны предусматриваться конструктивные элементы защиты, исключающие повреждения защитной оболочки кабелей вблизи движущихся устройств бароаппарата (крышек, люков, тяг, шарниров и т.п.).
Все элементы конструкции, измерительные приборы и электрическое оборудование бароаппарата должны быть приведены к одинаковому с камерой потенциалу.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Порядок разработки, постановки продукции на производство, приемки новых и модернизированных бароаппаратов, а также проведения испытаний должен соответствовать ГОСТ-Р 15.013.
Бароаппараты должны быть изготовлены на предприятиях, имеющих соответствующую лицензию Госгортехнадзора России.
Бароаппараты подлежат обязательной сертификации в установленном порядке.
Техническая заводская документация, прилагаемая к бароаппаратам, должна быть разработана предприятием-изготовителем в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 и настоящего стандарта и являться неотъемлемой частью бароаппарата.
В состав заводской технической документации в обязательном порядке должны входить:
- паспорт (формуляр) в соответствии с приложением Г;
- указания по эксплуатации;
- инструкция по монтажу, пуску и регулированию;
- ведомость ЗИП.
В составе технической документации допускается наличие технического описания, включающего инструкции по эксплуатации, монтажу, пуску и регулированию.
В указания по эксплуатации бароаппарата должны быть включены:
- критерии исправности, работоспособности и предельного состояния барокамеры;
- перечень характерных неисправностей и методов их устранения;
- перечень признаков нарушения герметичности и способов их устранения;
- схемы действий по устранению аварийных ситуаций и предотвращению угроз их возникновения;
- методика проведения (с указанием периодичности) санитарной и антистатической обработок, дезинфекции, профилактических работ (в том числе обезжиривания) и технического обслуживания, а также перечень применяемых при проведении этих работ материалов;
- методика проведения контроля, его периодичность и объем в период эксплуатации, обеспечивающие своевременное выявление и устранение дефектов;
- методика (с указанием объема и периодичности) технического диагностирования с целью продления ресурса и срока службы бароаппаратов;
- правила ведения технической документации;
- требования к транспортированию, расконсервации, такелажным работам.
Методы испытаний бароаппаратов должны быть приведены в технических условиях на бароаппарат конкретного типа в соответствии с ГОСТ Р 50444 , ГОСТ Р 50267.0 и положениями настоящего стандарта.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И МОНТАЖУ БАРОАППАРАТОВ

Стационарные одноместные медицинские бароаппараты следует устанавливать в специальных помещениях - барозалах, спроектированных и оборудованных по НД, определяющим требования к организации и безопасной эксплуатации подразделений ГБО.
Монтаж и пусконаладочные работы выполняют в соответствии с проектом установки и компоновки бароаппаратов, требованиями заводской технической документации и настоящего стандарта.
Разработку проекта установки и компоновки бароаппаратов (проект подразделения ГБО), а также монтаж и пусконаладочные работы должны выполнять специализированные организации, имеющие разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России на проведение этих работ.
По окончании монтажных и пусконаладочных работ должно быть оформлено удостоверение о качестве монтажа бароаппарата и должны быть сделаны соответствующие записи в формуляре, заверенные подписью специалиста организации, проводившей монтаж.
Удостоверение о качестве монтажа должно быть подписано руководителями монтажной организации и лечебно-профилактического учреждения пользователя бароаппарата и скреплено печатями.
В удостоверении о качестве монтажа должны быть приведены следующие данные:
- наименование монтажной организации (с указанием номера и срока действия лицензии на соответствующий вид работ);
- наименование организации - пользователя бароаппарата;
- наименование организации изготовителя и заводской номер бароаппарата;
- заключение о соответствии проведенных монтажных работ требованиям заводской технической документации, и пригодности бароаппарата к эксплуатации при указанных в паспорте параметрах.

6. РЕГИСТРАЦИЯ БАРОАППАРАТОВ И ВВОД ИХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бароаппараты, на которые распространяются требования настоящего стандарта, подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора России.
Регистрацию бароаппаратов проводят на основании письменного заявления их владельца (пользователя).
Для регистрации в орган Госгортехнадзора России должны быть представлены:
- паспорт (формуляр) по форме, приведенной в приложении Г;
- удостоверение о качестве монтажа;
- схема включения бароаппарата с указанием источника давления, параметров его рабочей среды, арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматического управления, предохранительных и блокирующих устройств (схема должна быть утверждена руководством учреждения-пользователя);
- паспорт предохранительного клапана с расчетом его пропускной способности;
- копия разрешения (лицензии) Госгортехнадзора России на проведение монтажных и пуско-наладочных работ организации, выполнившей монтаж регистрируемых бароаппаратов.
Орган Госгортехнадзора России обязан в течение пяти дней рассмотреть представленную документацию. При соответствии документации требованиям настоящего стандарта, орган Госгортехнадзора России в паспорте бароаппарата должен поставить штамп о регистрации, опломбировать документы и возвратить их пользователю бароаппарата. Отказ в регистрации бароаппарата должен быть оформлен в письменном виде с указанием причин отказа и передан пользователю бароаппарата.
При передаче бароаппарата другому пользователю должна быть проведена перерегистрация бароаппарата.
Для снятия с учета зарегистрированного бароаппарата пользователь обязан представить в орган Госгортехнадзора России заявление с указанием причин снятия и паспорт бароаппарата.
Ввод бароаппарата в эксплуатацию должен быть оформлен либо отдельным приказом администрации лечебно-профилактического учреждения - пользователя бароаппарата, либо входить в состав приказа об открытии подразделения ГБО. Приказы должны быть оформлены в соответствии с НД, определяющими требования к организации и безопасной эксплуатации подразделений ГБО.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
БАРОАППАРАТОВ

7.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Бароаппараты допускается эксплуатировать только в подразделениях ГБО, соответствующих требованиям НД по организации и безопасной эксплуатации подразделений ГБО.
Бароаппараты, эксплуатируемые в подразделениях ГБО, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и быть зарегистрированы в органе Госгортехнадзора России.
Требования пожаро- и электробезопасности при эксплуатации бароаппаратов должны соответствовать НД, определяющим требования к организации и эксплуатации подразделений ГБО, оснащенных одноместными медицинскими бароаппаратами.
Пользователь (владелец) обязан обеспечить содержание бароаппаратов в исправном состоянии и безопасные условия их работы.
Администрация учреждения - пользователя бароаппаратов должна назначить ответственного за безопасную эксплуатацию, а также ответственного за исправное техническое состояние бароаппаратов, эксплуатируемых в подразделениях ГБО.
Ответственные лица должны пройти специальную подготовку и проверку знаний с выдачей соответствующего удостоверения в учреждениях, имеющих лицензию Госгортехнадзора России на проведение такого обучения по программам, утвержденным Госгортехнадзором России.
Ответственные лица должны осуществлять свою работу по плану, утвержденному администрацией лечебно-профилактического учреждения в соответствии с правами и обязанностями, приведенными в приложении Д.
Назначение ответственных лиц должно быть оформлено приказом по учреждению с указанием заводских номеров эксплуатируемых бароаппаратов и мест их установки.
На время отсутствия ответственных лиц (отпуск, командировка, болезнь и др.) выполнение их обязанностей должно возлагаться приказом на других сотрудников, прошедших специальную подготовку и проверку знаний.
Руководство лечебно-профилактического учреждения обязано внести дополнение или изменение в существующий приказ о назначении ответственных лиц в случаях списания бароаппаратов, установки их в другом месте, передачи их другому владельцу, приобретения и установки новых бароаппаратов.
Обучение персонала, непосредственно работающего на бароаппаратах, должно проводиться лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию и исправное техническое состояние бароаппаратов, по разработанным ими программам, утвержденным руководством учреждения - пользователя бароаппаратов.
Требования к персоналу, непосредственно обслуживающему бароаппараты, должны соответствовать НД по организации и безопасной эксплуатации подразделений ГБО.
Обслуживающий персонал должен быть обеспечен эксплуатационной документацией. Состав эксплуатационной документации и требования к ее содержанию, ведению и хранению должны соответствовать НД, определяющей требования к организации и безопасной эксплуатации подразделений ГБО.
Ответственные лица и обслуживающий персонал подразделения ГБО при подготовке бароаппаратов к работе и их непосредственной эксплуатации должны соблюдать требования, изложенные в настоящем стандарте и НД по организации и безопасной эксплуатации подразделений ГБО.

7.2. ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ФОРМУЛЯР)

Учреждение - пользователь бароаппарата должно обеспечить оформление, ведение и хранение формуляра (паспорта) бароаппарата в соответствии с правилами его ведения.
Ведение формуляра и его хранение возлагают на лицо, ответственное за исправное техническое состояние бароаппаратов.
В процессе эксплуатации ответственные за исправное техническое состояние бароаппарата, или специалисты контролирующих и специализированных организаций включают в формуляр следующие данные:
- изменения ресурса, срока службы (хранения) и гарантийных обязательств;
- сведения о лицах, ответственных за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию бароаппаратов;
- сведения о хранении бароаппарата;
- сведения о движении бароаппарата;
- сведения о стыковке барокамеры с системой управления и пуске бароаппарата;
- учет наработки по месяцам;
- учет неисправностей при работе и рекламаций;
- учет годового технического обслуживания;
- выполнение доработок и осмотров по бюллетеням и указаниям контролирующих органов, проведенным в процессе эксплуатации и ремонта;
- сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации;
- сведения о ремонте;
- сведения о ремонте иллюминаторов, предохранительного клапана;
- сведения о результатах технического диагностирования и экспертного обследования;
- заметки по эксплуатации и хранению.
При передаче бароаппарата в другое учреждение в формуляре должно быть зарегистрировано общее количество циклов (часов) работы к моменту его передачи.

7.3. ТЕКУЩИЙ И ПЛАНОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ БАРОАППАРАТОВ

7.3.1. Текущий (ежедневный) контроль
Проверка эксплуатационной готовности бароаппаратов (текущий контроль) должна проводиться ежедневно оператором, проводящим первый сеанс, и включать:
- проверку записей в журнале регистрации сеансов ГБО;
- осмотр бароаппарата;
- проверку исходного состояния бароаппарата;
- проведение технического сеанса (при давлении изопрессии 20 кПа в течение 5-10 минут без пациента проводят проверку исправности системы связи и предохранительного клапана на отсутствие заклинивания).
По результатам проведенной проверки в журнале регистрации сеансов ГБО должна быть сделана запись о готовности бароаппарата к работе и приведена" подпись лица, проводившего проверку.
Не допускается работа бароаппарата при наличии в журнале регистрации сеансов ГБО записи о неисправностях.
Основными критериями неисправностей, при которых не допускается эксплуатация бароаппаратов, являются:
- наличие утечек газа вследствие негерметичности барокамеры, шлангов, арматуры или стыковочных узлов;
- нарушение заземления;
- неисправность системы связи с пациентом;
- отсутствие, повреждение или неисправность контрольно-измерительных приборов (КИП);
- неисправность или неправильная настройка предохранительного клапана;
- неисправность систем жизнеобеспечения (управления, контроля, кондиционирования и др.);
- неисправность аварийной сигнализации;
- наличие механических повреждений, которые могут привести к снижению прочности узлов, находящихся в процессе работы под давлением;
- неисправность системы газоснабжения, в том числе отсутствие штатного давления в подающем газопроводе.
При обнаружении неисправностей должна быть сделана соответствующая запись в журнале регистрации сеансов ГБО с обязательным уведомлением инженера подразделения ГБО.
Допускается проверку эксплуатационной готовности бароаппарата проводить инженеру подразделения ГБО в присутствии оператора, проводящего лечебные сеансы на этом бароаппарате. В этом случае, по результатам проведенной проверки в журнале регистрации сеансов ГБО должна быть сделана запись о допуске бароаппарата к эксплуатации и приведены подписи инженера и принимающего бароаппарат оператора.
7.3.2. Плановый (периодический) контроль
Плановый контроль технического состояния бароаппаратов должен проводиться не реже одного раза в месяц ответственным за исправное техническое состояние в присутствии ответственного за безопасную эксплуатацию бароаппарата.
Плановый контроль технического состояния должен проводиться на основании заводской технической документации в соответствии с эксплуатационными инструкциями и должен включать:
- проверку герметичности бароаппаратов, исправности его систем и узлов, в том числе запорной и запорно-регулирующей арматуры и КИП (манометров);
- технический сеанс при выдержке бароаппарата без пациента при рабочем давлении в течение 30-60 мин. с замером фактических давлений открывания и закрывания предохранительного клапана.
Оценку технического состояния следует проводить с учетом наработки сеансов каждым бароаппаратом на основании критериев неисправности, работоспособности и предельного состояния, установленных в заводской технической документации.
Учет наработки сеансов должен осуществляться по счетчику моточасов (циклов), опломбированному предприятием-изготовителем, с записью в формуляре. Если на данном типе бароаппарата счетчик не предусмотрен, учет наработки должен осуществляться по журналу регистрации сеансов ГБО.
Результаты планового контроля технического состояния должны регистрироваться в журнале технического обслуживания и ремонта, формуляре, а заключения о возможности продолжения эксплуатации или необходимости ремонта бароаппарата - в журнале регистрации сеансов.
КИП (манометры), установленные на бароаппаратах, должны проходить периодическую проверку исправности и метрологическую поверку в соответствии с правилами [1]. Метрологическую поверку манометров имеют право производить только специализированные организации, имеющие разрешение на проведение этих работ. Результаты поверки и проверки следует заносить в журнал поверки манометров.
7.3.3. Техническое обслуживание бароаппаратов
Периодически на бароаппаратах должно проводиться техническое профилактическое обслуживание.
Виды, объем технического обслуживания, его периодичность, а также нормы расходования материалов, используемых при его проведении (растворы для обезжиривания, смазочные материалы, спирт и т.д.), в соответствии с заводской технической документацией.
Техническое обслуживание бароаппаратов должно проводиться инженерно-техническим работником подразделения ГБО или организациями, имеющими разрешение (лицензию) на эксплуатацию бароаппаратов.
7.3.4. Ремонт бароаппаратов
Устранение неисправностей (ремонт) бароаппаратов, выявленных в процессе эксплуатации, текущих, плановых проверок и технического диагностирования учреждением-пользователем или экспертной организацией, должно проводиться в соответствии с заводской технической документацией инженерно-техническим работником подразделения ГБО (в объеме только мелкого ремонта) или специалистами организации, имеющей разрешение (лицензию) на эксплуатацию или ремонт бароаппаратов.
При проведении ремонта категорически не допускается менять конструкцию и технологическую схему бароаппаратов без разрешения изготовителя. Заменять узлы и детали разрешается только на идентичные, с той же маркировкой.
При восстановительной покраске элементов внутренней полости барокамер старое покрытие должно быть удалено для обеспечения нормативной толщины покрытия.
О проведении ремонтных работ и технического обслуживания с заключением о возможности дальнейшей эксплуатации бароаппаратов делают запись в журналах технического обслуживания и ремонта, регистрации сеансов, а также в формуляре.
Примечание - Плановую проверку и контроль технического состояния барозалов, в которых бароаппараты эксплуатируются, а также технических систем, которыми бароаппараты и барозалы оснащены, следует проводить в соответствии с НД, определяющими требования к организации и безопасной эксплуатации подразделений ГБО.

7.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА
БАРОАППАРАТОВ

Бароаппараты в процессе эксплуатации периодически подвергают техническому диагностированию, в необходимых случаях - внеочередному.
Техническое диагностирование бароаппаратов проводят после отработки назначенного (расчетного) ресурса или назначенного (расчетного) срока службы бароаппарата с целью их продления.
Назначенный (расчетный) срок службы и назначенный (расчетный) ресурс бароаппарата, а также объем, методы и условия проведения технического диагностирования с целью определения возможности их продления должны быть определены изготовителем и приведены в заводской технической документации.
Внеочередное техническое диагностирование следует проводить в следующих случаях:
- после монтажа неэксплуатируемого ранее бароаппарата с нарушенными сроками и условиями хранения, определенными заводской технической документацией;
- если бароаппарат установлен на новом месте;
- после реконструкции или ремонта элементов барокамеры, работающих под давлением;
- при наличии повреждения, полученного при транспортировании или эксплуатации, снижающего безопасность эксплуатации;
- по заявке ответственных лиц подразделения ГБО или требованию контролирующих органов.
Техническое диагностирование проводят только организации, имеющие разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России на выполнение этих работ.
Техническое диагностирование проводят непосредственно на базе владельца бароаппарата или, при необходимости, на базе (в испытательной лаборатории) организации, проводящей эти работы.
Лечебно-профилактическое учреждение - пользователь бароаппарата должно представить специалистам организации, проводящей техническое диагностирование, следующие документы:
- полный комплект технической документации на бароаппарат;
- проект установки и компоновки бароаппарата;
- эксплуатационную документацию.
Результаты технического диагностирования, заключение о продлении срока службы и ресурса, а также сроки очередного технического диагностирования должны быть записаны в формуляр, подписаны лицами, участвующими в проведении этих работ и скреплены печатью (штампом) предприятия, проводившего работы. Результаты технического диагностирования заносят также в журнал технического обслуживания и ремонта.
В случае проведения внеочередного технического диагностирования в формуляр должны быть записаны его причины.
В случае отрицательных результатов технического диагностирования должен быть составлен акт, на основании которого бароаппарат подвергают ремонту и повторной контрольной проверке или списывают.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАРУБЕЖНЫМ БАРОАППАРАТАМ

Бароаппараты, изготовленные за рубежом, разрешается эксплуатировать в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации только после регистрации в установленном порядке в Минздраве Российской Федерации при наличии сертификата соответствия и разрешения Госгортехнадзора России.
Состав технической документации, прилагаемой к поставляемому бароаппарату, должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.
Паспорт бароаппарата должен быть составлен по форме, приведенной в приложении Г.
Паспорт бароаппарата и весь комплект прилагаемой к нему сопроводительной и технической документации должны быть переведены на русский язык.

Приложение А
(обязательное)

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА

На бароаппараты (любого типа), разработанные до введения настоящего Стандарта, имеющие разрешение Минздрава РФ (СССР) на эксплуатацию и серийное производство и прошедшие сертификационные испытания в установленном порядке, требования разделов 3 и 4 не распространяются, если они изготовлены до 01.01.2003 г. Остальные требования являются обязательными.
Примечание - Указанные бароаппараты в срок не более одного года с момента введения в действие настоящего Стандарта должны быть дооснащены системами контроля внутренней газовой среды по температуре, влажности и концентрации CO2, а также защитным металлическим корпусом внутренних элементов системы связи в соответствии с 3.5. настоящего стандарта.

Приложение Б
(справочное)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
бароаппарат одноместный медицинский: Устройство, состоящее из барокамеры и систем жизнеобеспечения ГБО, предназначенное для проведения лечебного сеанса ГБО одному пациенту;
бароаппарат многоместный медицинский: Технический комплекс, состоящий из барокамеры, шлюза и систем жизнеобеспечения ГБО, предназначенный для проведения лечебных сеансов ГБО двум и более пациентам;
бароаппарат кислородный: Бароаппарат, внутренней средой обитания которого является сжатый кислород, служащий непосредственно для дыхания пациента;
бароаппарат воздушный: Бароаппарат, внутренней средой обитания которого является воздух, а дыхание пациента кислородом обеспечивается через специальную маску или колпак;
стационарный бароаппарат: Бароаппарат, устанавливаемый в барозалах подразделений ГБО лечебно-профилактических учреждений и подключенный к стационарным источникам питания;
передвижной (транспортный) бароаппарат: Бароаппарат, стационарно установленный на транспортные средства и предназначенный для проведения сеансов ГБО вне лечебно-профилактических учреждений;
переносной (полевой) бароаппарат: Бароаппарат, предназначенный для проведения сеансов ГБО автономно в экстремальных условиях вне лечебно-профилактических учреждений;
режим работы бароаппарата: Рабочий цикл бароаппарата, необходимый для обеспечения лечебного процесса и характеризующийся определенными значениями давления или скорости изменения давления на определенном промежутке времени;
вымывание: Режим работы кислородного бароаппарата, характеризующийся полной (максимально возможной для данной конструкции бароаппарата) заменой воздушной среды на кислородную в барокамере после герметизации перед компрессией;
компрессия: Режим работы бароаппарата, характеризующийся повышением давления в барокамере с заданной скоростью;
изопрессия: Основной режим работы бароаппарата, на котором происходит непосредственный лечебный процесс, характеризующийся поддержанием заданного давления в течение заданного отрезка времени;
декомпрессия плановая: Режим работы бароаппарата, характеризующийся понижением давления в барокамере с заданной скоростью;
продувка: Режим работы бароаппарата, характеризующийся принудительной частичной или полной заменой в барокамере газовой среды с целью коррекции ее физических характеристик;
гипербарическая оксигенация (ГБО); гипербарическая медицина (ГБМ); аппаратура гипербарической оксигенации; бароаппарат; системы жизнеобеспечения ГБО - по ГОСТ 28386;
барокамера; вместимость (внутренний объем барокамеры); пользователь (владелец) сосуда (бароаппарата); давления: внутреннее, пробное, рабочее, расчетное, избыточное; корпус (бароаппарата); реконструкция; расчетный срок службы сосуда (бароаппарата); расчетный ресурс сосуда (бароаппарата); специализированная научно-исследовательская организация; техническое диагностирование - по правилам [1].

Приложение В
(справочное)

НОРМЫ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ НАГРУЗОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОВОДНИКОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ БАРОАППАРАТОВ

При разработке аппаратуры ГБО силу тока и напряжение в цепях, расположенных внутри барокамеры, следует ограничивать с помощью всевозможных систем защиты таким образом, чтобы в любой аварийной ситуации указанные параметры не превысили значений, вызывающих зажигание.
Источниками пожара в аппаратуре системы диагностики состояния пациента, в аппаратуре контроля физических параметров среды, а также в элементах переговорного устройства внутри аппарата ГБО могут быть:
- разряд, возникший при разрыве токонагруженной цепи;
- проводники, нагретые при токовой перегрузке, в том числе при коротких замыканиях (КЗ), возникших вследствие неправильного расчета цепей или отказах в аппаратуре;
- тонкие элементы, в которых перегрев возникает в результате повышенного сопротивления (например, при частичном разрушении многожильного провода, дефекте на печатной плате и т.д.).
Предельно допустимые (пожаробезопасные) значения токов в цепи, при которых предотвращается зажигание легковоспламеняемых материалов от разрядов, образовавшихся при разрыве токонагруженной цепи приведены в таблице В. 1.
При определении предельно допустимого тока следует использовать максимально возможное аварийное напряжение в рассматриваемой цепи. Для напряжений, отличающихся от значений, приведенных в таблице В.1, предельно допустимый ток следует определять методом интерполяции.

Таблица В.1

Нормативные значения тока,
пожаробезопасные для случая разрыва токонагруженной цепи
в зависимости от давления кислорода в барокамере

Давление 
кислорода
(избыточ-
ное), МПа	Предельный ток, А при напряжении в цепи, В      	
	4  	8   	12  	16  	20  	24  	28  	36  	
0 (атмос-
ферное)  	0,8  	0,4  	0,22 	0,12 	0,07 	0,05 	0,044 	0,019 	
0,15   	0,4  	0,2  	0,13 	0,09 	0,06 	0,04 	0,031 	0,016 	
0,2    	0,3  	0,15 	0,09 	0,05 	0,04 	0,03 	0,024 	0,014 	
0,3    	0,25 	0,13 	0,07 	0,04 	0,03 	0,025	0,020 	0,013 	
Примечание - При оценке действия переменного тока, вызывающего  
зажигание, используют пиковое значение напряжения в цепи.       	

Предельно допустимые значения тока для случая, когда при эксплуатации возможно постепенное разрушение многожильного провода и уменьшение его сечения до единичной проволочки приведены в таблице В.2.
Для проволочек, отличающихся по диаметру от указанных в таблице В.2 предельно допустимый ток допускается определять методом интерполяции.

Таблица В.2

Нормативные значения тока,
пожаробезопасные для случая токовой перегрузки
единичной проволочки при избыточном давлении
кислорода в барокамере

Давление 
кислорода
(избыточ-
ное), МПа	Предельный ток, А, для диаметра проволочки, мм    	
	0,05 	0,08  	0,1  	0,15  	0,2  	0,3  	0,4  	
0 (атмос-
ферное)  	0,8  	0,25  	0,32  	0,74  	1,3  	2,9  	5,2  	
0,15   	0,07 	0,21  	0,28  	0,63  	1,15 	2,3  	3,8  	
0,2    	0,063	0,19  	0,25  	0,58  	1,05 	1,95 	2,86 	
0,3    	0,06 	0,18  	0,24  	0,55  	1,0  	1,8  	2,4  	

Предельно допустимое значение тока в цепи, при котором предотвращается зажигание легковоспламеняемых материалов, в том числе одежды пациента, следует выбирать следующим образом:
если в данном электротехническом элементе, находящемся в аппарате ГБО, имеется тонкий проводник, контактирующий с полимерным материалом (провод в звуковой катушке динамика, проволочка в многожильном проводе датчиков аппаратуры системы диагностики состояния пациента и т.д.), то за предельно допустимое значение тока для этой цепи следует брать значение тока из таблицы В.2 при соответствующих диаметре проволочки и давлении кислорода;
если в данном электротехническом элементе при максимально возможном аварийном напряжении и максимальном рабочем давлении кислорода значение тока по таблице В.1 окажется ниже найденного по таблице В.2, то за предельно допустимое пожаробезопасное значение тока берут значение, найденное по таблице В.1.

Приложение Г
(справочное)

ТИПОВОЙ ПАСПОРТ (ФОРМУЛЯР) БАРОАППАРАТА

(Формат 10х297 мм в жесткой обложке)

Г.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Г.1.1 Паспорт является неотъемлемым эксплуатационным документом и должен быть постоянно приложен к бароаппарату. При передаче бароаппарата другому владельцу вместе с бароаппаратом передают паспорт.
Г.1.2 Ответственность за состояние и правильное заполнение паспорта в процессе эксплуатации изделия несет ответственный за исправное техническое состояние бароаппарата, назначенный приказом руководителя эксплуатирующей организации.
Г.1.3 В каждый раздел паспорта должны быть внесены только те записи, которые предусмотрены формой паспорта (формуляра) бароаппарата, приведенной в Г.2.
Г.1.4 Началом эксплуатации следует считать дату наполнения барокамеры кислородом (воздухом) до рабочего давления. Эту дату эксплуатирующая организация проставляет на титульном листе паспорта.
Г.1.5 Записи в паспорте необходимо вести четко, без помарок и подчисток. Записи карандашом не допускаются. Ошибочную запись необходимо аккуратно зачеркнуть и сделать правильную запись. Исправления в паспорте заверяют подписью соответствующего должностного лица и печатью.
Г.1.6 При ведении записей в графах "Дата" проставляют число, месяц и год арабскими цифрами (по две цифры). После каждых двух цифр ставится точка, например "05.06.98", что означает 5-е июня 1998 г. Дату вне граф проставляют следующим образом: число и год - арабскими цифрами, месяц - словами, например: " 05 июня 1998г."
Г.1.7 К паспорту должны прилагаться:
- габаритный чертеж бароаппарата с указанием основных размеров;
- расчет на прочность с приложением эскизов основных несущих.

Г.2 Типовой паспорт (формуляр) бароаппарата

Форма титульного листа (страница I)

ПАСПОРТ <*> (ФОРМУЛЯР) БАРОАППАРАТА

________________________________________________________________
наименование бароаппарата, модель

Регистрационный N ________________
Начало эксплуатации ______________
__________________________________________________________
--------------------------------
<*> Допускается наличие дополнительных паспортов (формуляров) на основные агрегаты бароаппарата, например, барокамеру, систему жизнеобеспечения и т.д.

Форма страницы II

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения об изделии
2 Основные технические данные и характеристики
3 Комплект поставки
4 Сведения о предохранительном клапане барокамеры
5 Сведения об основной арматуре бароаппарата
6 Сведения о блистерах и иллюминаторах
7 Сведения об оснащении бароаппарата аппаратурой для измерения, управления, автоматизации, а также функциональной и диагностической
8 Свидетельство о приемке
9 Свидетельство о консервации
10 Свидетельство об обезжиривании
11 Свидетельство об упаковке
12 Сведения об отклонении от проекта
13 Гарантии изготовителя
14 Сведения о местонахождении бароаппарата
15 Регистрация бароаппарата
16 Сведения о лицах, ответственных за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию бароаппарата
17 Сведения о хранении
18 Сведения о расконсервации и монтаже бароаппарата
19 Сведения о вводе в эксплуатацию бароаппарата
20 Сведения об изменениях в конструкции бароаппарата и его составных частей во время эксплуатации и ремонта
21 Сведения о замене составных частей бароаппарата за время эксплуатации
22 Учет работы
23 Сведения о неисправностях и ремонте бароаппарата при эксплуатации
24 Учет технического обслуживания
25 Поверка измерительных приборов поверочными органами
26 Результаты технического диагностирования
27 Сведения о продлении ресурса и срока службы бароаппарата
28 Сведения о результатах проверки инспектирующими и проверяющими лицами
29 Особые отметки

Форма страниц паспорта:
Форма страницы 1

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
2.1 Наименование изделия ________________________________________________
2.2 Обозначение (тип) ___________________________________________________
2.3 Дата выпуска ________________________________________________________
2.4 Заводской номер _____________________________________________________
2.5 Наименование завода-изготовителя, его адрес _________________________
2.6 Назначение __________________________________________________________
2.7 Технические условия _________________________________________________

Продолжение формы страницы 1

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя 
характеристики      	Обозначение	Размерность   	Значение	
1. Емкость               	Е          	куб. м           		
2. Рабочая среда         				
3. Рабочее давление      
Минимальное давление     
изопрессии               	Рраб.      
Рмин.      	кПа (кгс/кв. см) 
кПа (кгс/кв. см) 		
4. Расчетное давление    	Ррасч.     	кПа (кгс/кв. см) 		
5. Пробное давление      	Рпробн.    	кПа (кгс/кв. см) 		
6. Показатель            
герметичности            	Пгр.       	кПа/мин.         
(кгс/кв. см мин.)		
7. Максимальная скорость 
компрессии               	Vк.макс.   	кПа/мин.         		
8. Минимальная скорость  
компрессии               	Vк.мин.    	кПа/мин.         		
9. Максимальная скорость 
декомпрессии             	Vд.макс.   	кПа/мин.         		
10. Минимальная скорость 
декомпрессии             	Vд.мин.    	кПа/мин.         		
11. Время непрерывной    
работы                   	tн.p.      	ч.               		
12. Расход газа на режиме
изопрессии               	Qи         	куб. м/ч.        		
13. Потребляемая мощность	W          	В.А              		
14. Масса                	М          	кг               		
15. Габаритные размеры:  
длина, ширина, высота    	ДхШхВ      	мм               		
16. Расчетный срок службы	Tсл.       	Год              		
17. Расчетный ресурс     	Тр.        	Цикл             		

Форма страницы 2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поряд-
ковый 
номер 
комп- 
лекту-
ющего 
элеме-
нта   
пос-  
тавки 	Обозна- 
чение   
комплек-
тующего 
элемен- 
та пос- 
тавки   	Наиме- 
нование
комп-  
лектую-
щего   
элемен-
та пос-
тавки  	Коли-
чест-
во,  
шт.  	Габа-
рит- 
ные  
раз- 
меры,
мм   	Масса,
кг  	Завод-
ской  
номер 	Обозна-
чение  
места  
укладки	Приме-
чание 	
									
Примечание - Заполняет завод-изготовитель в следующей           
последовательности:                                             

1. Составные части изделия, механически не связанные между собой
при поставке и непосредственно входящие в состав изделия.       
2. Съемные и сменные сборочные единицы и детали (которые снимают
с изделия на время транспортирования и хранения).               
3. Комплекты (запасные части, инструменты, принадлежности и     
материалы).                                                     
4. Групповой, поверочный и (или) ремонтный комплект ЗИП (при    
наличии).                                                       
5. Обозначение места укладки.                                   
6. Заводская техническая документация.                          	

Форма страницы 3

4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ КЛАПАНЕ БАРОКАМЕРЫ

Тип пре-
дохрани-
тельного
клапана 	Коли- 
чество	Место
уста-
новки	Диаметр,
мм   	Пропускная  
способность  
кг/ч.    
(куб. дм/мин.)	Давление    
начала      
открывания  
предохра-   
нительного  
клапана     
кПа         
(кгс/кв. см)	Номер
пас- 
порта	

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ АРМАТУРЕ БАРОАППАРАТА

По- 
ряд-
ко- 
вый 
но- 
мер 	Обоз-
наче-
ние  	Наиме-
нова- 
ние   	Коли-
чест-
во   	Услов-
ный   
проход
(диа- 
метр),
мм    	Рабочее
давле- 
ние    
кПа    
(кгс/  
кв. см)	Допустимые  
рабочие    
параметры   	Корпус  	
						Макси- 
мальное
давле- 
ние,   
давле- 
ние,   
кПа    
(кгс/  
кв. см)	Темпе-
ратура
град. 
C     	Мар-
ка  	Номер
стан-
дарта	

Форма страницы 4

6. СВЕДЕНИЯ О БЛИСТЕРАХ И ИЛЛЮМИНАТОРАХ

По- 
ряд-
ко- 
вый 
но- 
мер 	Обоз-
наче-
ние  	Размеры, 
мм    	Мате-
риал 	Но-  
мер  
стан-
дар- 
та   	Мини-
маль-
ная  
тол- 
щина 
дета-
ли   	Прочностные характеристики 	За- 
вод-
ской
но- 
мер 	
						Удар- 
ная   
вяз-  
кость,
кгс   
см/кв.
см    	Предел 
теку-  
чести  
при    
растя- 
жении, 
кгс/кв.
см     
не ме- 
нее    	Отно-
си-  
тель-
ное  
удли-
нение
при  
раз- 
ры-  
ве, %	Сереб-
ро-   
стой- 
кость 
по    
аце-  
тону, 
мин., 
не    
менее 		
		Диа-
метр	Глу-
би- 
на  
вы- 
тяж-
ки  									

7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕНИИ БАРОАППАРАТА АППАРАТУРОЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ

7.1 Автоматические устройства.
7.2 Контрольно-измерительные приборы.
7.3 Системы жизнеобеспечения.
7.3.1 Системы управления.
7.3.2 Функциональная аппаратура.
7.3.3 Диагностическая аппаратура.

Форма страницы 5

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Бароаппарат _________________________, заводской номер ___________
              наименование изделия
изготовлен в  полном  соответствии  с  техническими  условиями  на
бароаппарат конкретного типа. (ТУ)
Бароаппарат подвергался  наружному   и   внутреннему   осмотру   и
гидравлическому испытанию пробным давлением _____ МПа (кгс/кв. см)
и пневматическому  испытанию  на  герметичность   давлением ______
МПа (кгс/кв. см).
Бароаппарат признан годным для работы  с  указанными  в  настоящем
паспорте параметрами и средой.

Главный инженер организации ___________    _______________________
                              подпись        расшифровка подписи

                                                    М.П.

Начальник ОТК организации _____________    _______________________
                              подпись        расшифровка подписи

"____" _______________ 19__ г.

Форма страницы 6

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Консервация бароаппарата проведена в соответствии с ТУ.
Дата _____________________________________________________________
Консервацию провел ____________________    _______________________
                         подпись             расшифровка подписи

                                                    М.П.
Примечание -  При  отсутствии  консервации сделать соответствующую
отметку.

    10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБЕЗЖИРИВАНИИ

Рабочие части бароаппарата _________________, заводской номер ____
                          наименование изделия
выпуска _______ г., имеющие контакт с рабочей средой (кислородом),
обезжирены.

Дата обезжиривания ____________________
Обезжиривание провел __________________    _______________________
                         подпись             расшифровка подписи

Бароаппарат после обезжиривания принял и   опломбировал
__________________    _______________________
    подпись             расшифровка подписи
На пломбу нанесено клеймо ___________________

                                                    М.П.

    11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Бароаппарат ____________________   ___________   N _______________
            наименование изделия   обозначение     заводской номер

упакован ________________________________________ в соответствии с
           (наименование или шифр предприятия,
                производившего упаковку)
требованиями НД _______________

Дата упаковки _________________

Упаковку провел _________________          _______________________
                     подпись                 расшифровка подписи

Изделие после упаковки принял _________    _______________________
                               подпись       расшифровка подписи

                                                    М.П.

Форма страницы 7

12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕНИИ ОТ ПРОЕКТА (замена материалов, разрешенные отклонения от требований чертежа, ремонт при изготовлении).

Порядковый 
номер   	Номер документа, 
разрешающего   
отклонение    	Содержание отклонения 	Гриф ОТК 	

Форма страницы 8

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
13.1 Изготовитель гарантирует соответствие бароаппарата требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в инструкции по эксплуатации.
13.2 Гарантийный срок эксплуатации бароаппаратов _______ месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более _______ месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем.
На детали бароаппарата из резины, кожи и клеенки гарантия ______ месяцев.
13.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует и заменяет прибор и его части по предъявлению гарантийного талона.

    Руководитель предприятия ______________   ____________________
                               подпись        расшифровка подписи

    М.П.

Форма страницы 9

14. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ БАРОАППАРАТА

Наименование      
предприятия-владельца 	Местонахождение  
бароаппарата    	Дата приобретения  	

Форма страницы 10

15. РЕГИСТРАЦИЯ БАРОАППАРАТА

Бароаппарат зарегистрирован под  N _______________________________
в ________________________________________________________________
               наименование регистрирующего органа

В паспорте пронумеровано и прошнуровано _____________________ стр.

______________________________  ___________  _____________________
должность регистрирующего лица    подпись     расшифровка подписи

                                                              М.П.

"_____" _________ 199_ г.
 число    месяц

Форма страницы 11

16. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИСПРАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ БАРОАППАРАТА

Номер и дата 
приказа о   
назначении  	Должность, ФИО  	Подпись лиц, ответственных  
за исправное техническое   
состояние и безопасную    
эксплуатацию бароаппарата   	

Форма страницы 12

17. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ БАРОАППАРАТА

Дата       	Место и условия
хранения    
(температура, 
град. C;    
влажность, %) 	Должность, ФИО
лица,     
ответственного
за хранение  	Подпись лица,
ответственного
за хранение 	
установки
на    
хранение 	снятия 
с   
хранения				

Форма страницы 13

18. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ И МОНТАЖЕ БАРОАППАРАТА

Поряд- 
ковый  
номер  
бароап-
парата 	Дата раскон- 
сервации и   
монтажа      	Организации,
проводившие 
расконсерва-
цию и монтаж	Подпись    
представителей
организаций, 
проводивших  
расконсервацию
и монтаж   	Подпись лица, 
ответственного
за исправное 
техническое  
состояние   	

Форма страницы 14

19. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БАРОАППАРАТА

Номер  
приказа 	Дата 	Подпись лица,  
ответственного за
безопасную    
эксплуатацию   	Подпись лица, ответственного 
за исправное техническое   
состояние          	

Форма страницы 15

20. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОНСТРУКЦИИ БАРОАППАРАТА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА

Основание
(наимено-
вание до-
кумента, 
номер и  
дата)    	Дата  
прове-
дения 
изме- 
нений 	Содер-
жание 
прове-
денных
работ 	Характерис-
тика работы
изделия    
после про- 
веденных   
изменений  	Наименова- 
ние органи-
зации, про-
изводившей 
изменения, 
должность и
подпись ли-
ца, ответ- 
ственного  
за прове-  
денное из- 
менение    	Подпись   
лица, от- 
ветствен- 
ного за   
исправ-   
ное техни-
ческое    
состояние 	При- 
меча-
ние  	

Форма страницы 16

21. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БАРОАППАРАТА ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По-  
ряд- 
ковый
номер	Обоз-
наче-
ние  	Наиме-
нова- 
ние   	Снятая часть   	Вновь уста-
новленная  
часть      	Наиме- 
нование
органи-
зации, 
произ- 
водив- 
шей за-
мену,  
дата,  
дол-   
жность,
фамилия
и под- 
пись   
лица,  
ответ- 
ствен- 
ного за
прове- 
дение  
замены 	Подпись
лица,  
ответс-
твенно-
го за  
исправ-
ное    
техни- 
ческое 
состоя-
ние    	
			За- 
вод-
ской
но- 
мер 	Число 
отра- 
ботан-
ных   
часов 
(цик- 
лов)  	При- 
чина 
выхо-
да из
строя				
						Наиме-
нова- 
ние и 
обоз- 
наче- 
ние   	За- 
вод-
ской
но- 
мер 			

Форма страницы 17

22. УЧЕТ РАБОТЫ

Месяцы  	Годы                             	
	19__ г.  	19__ г.  	19__ г.  	19__ г.  	19__ г.  	
	Чис-
ло  
от- 
ра- 
бо- 
тан-
ных 
ча- 
сов 
(ци-
клов	Под- 
пись 
лица,
от-  
ветс-
твен-
ного 
за   
ис-  
прав-
ное  
тех- 
ни-  
чес- 
кое  
сос- 
тоя- 
ние  	Чис-
ло  
от- 
ра- 
бо- 
тан-
ных 
ча- 
сов 
(ци-
клов	Под- 
пись 
лица,
от-  
ветс-
твен-
ного 
за   
ис-  
прав-
ное  
тех- 
ни-  
чес- 
кое  
сос- 
тоя- 
ние  	Чис-
ло  
от- 
ра- 
бо- 
тан-
ных 
ча- 
сов 
(ци-
клов	Под- 
пись 
лица,
от-  
ветс-
твен-
ного 
за   
ис-  
прав-
ное  
тех- 
ни-  
чес- 
кое  
сос- 
тоя- 
ние  	Чис-
ло  
от- 
ра- 
бо- 
тан-
ных 
ча- 
сов 
(ци-
клов	Под- 
пись 
лица,
от-  
ветс-
твен-
ного 
за   
ис-  
прав-
ное  
тех- 
ни-  
чес- 
кое  
сос- 
тоя- 
ние  	Чис-
ло  
от- 
ра- 
бо- 
тан-
ных 
ча- 
сов 
(ци-
клов	Под- 
пись 
лица,
от-  
ветс-
твен-
ного 
за   
ис-  
прав-
ное  
тех- 
ни-  
чес- 
кое  
сос- 
тоя- 
ние  	
Январь   											
Февраль  											
Март     											
Апрель   											
Май      											
Июнь     											
Июль     											
Август   											
Сентябрь 											
Октябрь  											
Ноябрь   											
Декабрь  											
Всего с  
начала   
эксплуа- 
тации    											
Примечание - Для продолжения учета работы следует вклеивать     
следующий аналогичный машинописный лист.                        	

Форма страницы 18

23. СВЕДЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ И РЕМОНТЕ БАРОАППАРАТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата и 
время  
отказа 
изделия
или его
состав-
ной    
части  	Характер
(внешнее
проявле-
ние) не-
исправ- 
ности   	Причины  
неисправ-
ности    
(отказа).
Число ча-
сов рабо-
ты отка- 
завшего  
элемента 
изделия  	Принятые
меры по 
устране-
нию не- 
исправ- 
ности   	Наименова-
ние орга- 
низации,  
произво-  
дившей ре-
монт, дол-
жность,   
фамилия и 
подпись   
ответст-  
венного за
устранение
неисправ- 
ности     	Подпись 
лица,   
ответст-
венного 
за исп- 
равное  
техни-  
ческое  
состоя- 
ние     	Примеча-
ние <*> 	

--------------------------------
<*> В графе "Примечание" указывают время, затраченное на устранение неисправности, и другие необходимые данные.

Форма страницы 19

24. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата 	Вид     
технического
обслуживания	Результаты технического
обслуживания и     
замечания о техническом
состоянии        	Подпись лица,    
ответственного за  
исправное техническое
состояние      	

Форма страницы 20

25. ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПОВЕРОЧНЫМИ ОРГАНАМИ

Номер
стро-
ки   	Наи- 
мено-
вание
при- 
бора 	За- 
вод-
ской
но- 
мер 	Класс
точ- 
нос- 
ти,  
пог- 
реш- 
ность	Пери-
одич-
ность
по-  
верки	Дата поверки            	
					19__ г.  	19__ г.  	19__ г.  	
					Дата	Под-  
пись  
пове- 
рителя
или   
лица, 
ответ-
ствен-
ного  
за ис-
прав- 
ное   
состо-
яние  	Дата	Под-  
пись  
пове- 
рителя
или   
лица, 
ответ-
ствен-
ного  
за ис-
прав- 
ное   
состо-
яние  	Дата	Под-  
пись  
пове- 
рителя
или   
лица, 
ответ-
ствен-
ного  
за ис-
прав- 
ное   
состо-
яние  	

Форма страницы 21

26. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Дата  
прове-
дения 	Наиме- 
нование
работ  	Результаты 
техническо-
го диагно- 
стирования 	Дата  
следу-
ющего 
техни-
ческо-
го ди-
агнос-
тиро- 
вания 	Наименование
организации,
проводившей 
техническое 
диагностиро-
вание, долж-
ность, фами-
лия и под-  
пись ответс-
твенного за 
проведение  
технического
диагностиро-
вания       	Подпись 
лица,   
ответст-
венного 
за безо-
пасную  
эксплу- 
атацию  	Подпись 
лица,   
ответст-
венного 
за исп- 
равное  
техни-  
ческое  
состоя- 
ние     	

Форма страницы 22

27. СВЕДЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ РЕСУРСА И СРОКА СЛУЖБЫ БАРОАППАРАТА

Дата 
про- 
веде-
ния  
ра-  
бот  	Ресурс  	Срок   
службы  	Основа-
ние для
прове- 
дения  
продле-
ния ре-
сурса и
срока  
службы 
(наиме-
нова-  
ние,   
номер и
дата   
утверж-
дения  
доку-  
мента) 	Резуль-
таты   
прове- 
дения  
продле-
ния ре-
сурса и
срока  
службы 	Наимено-
вание   
органи- 
зации,  
прово-  
дившей  
продле- 
ние ре- 
сурса и 
срока   
службы, 
долж-   
ность,  
фамилия,
подпись,
прово-  
дившего 
продле- 
ние ре- 
сурса и 
срока   
службы  	Под-  
пись  
лица, 
ответ-
ствен-
ного  
за бе-
зопас-
ную   
экс-  
плуа- 
тацию 
баро- 
аппа- 
рата  	Под-  
пись  
лица, 
ответ-
ствен-
ного  
за ис-
прав- 
ное   
техни-
ческое
состо-
яние  
баро- 
аппа- 
рата  	
	рас-
чет-
ный 	фак-
ти- 
чес-
кий 							
			рас-
чет-
ный 	фак-
ти- 
чес-
кий 						

Форма страницы 23

28. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ И ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ

Дата	Вид    
осмотра  
или    
проверки 
(аппарата,
формуляра 
и др.)  	Результат
осмотра 
или   
проверки 	Наименование
инспектирую-
щей органи- 
зации, долж-
ность, фами-
лия и под-  
пись прове- 
ряющего     	Подпись лица, 
ответственного
за безопасную 
эксплуатацию 
бароаппарата 	Примечание	

Форма страницы 24

29. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Приложение Д
(обязательное)

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ИСПРАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ БАРОАППАРАТОВ

Д.1. Общие положения
Ответственные за безопасную эксплуатацию и исправное техническое состояние одноместных медицинских бароаппаратов в своей работе должны руководствоваться требованиями настоящего стандарта и НД по организации и безопасной эксплуатации подразделений ГБО.
Д.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию бароаппаратов.
Д.2.1. Обязан:
- участвовать в организации подразделения ГБО;
- организовывать безопасную эксплуатацию бароаппаратов и систем их жизнеобеспечения;
обеспечивать разработку, ведение и хранение эксплуатационной документации; выдачу ее обслуживающему персоналу; обеспечивать наличие эксплуатационной документации на рабочих местах;
- разрабатывать программу, организацию и проведение обучения персонала, непосредственно обслуживающего бароаппараты;
- проводить первичный и повторный инструктаж на рабочем месте персонала, непосредственно обслуживающего бароаппараты;
- обеспечивать порядок допуска обслуживающего персонала к работе с бароаппаратами;
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением выполнения обслуживающим персоналом требований настоящего стандарта, действующих инструкций, норм и правил;
- обеспечивать правильность ведения и хранения всей организационной, технической и медицинской документации;
- ежедневно проверять записи в журнале регистрации сеансов ГБО в бароаппаратах, по результатам проверки в журнал вносить запись;
- периодически (не реже 1 раза в неделю) контролировать проведение ежедневного технического сеанса на бароаппарате в объеме, определенном НД по организации и безопасной эксплуатации подразделений ГБО;
- участвовать в проведении периодического (планового) контроля бароаппаратов, барозалов и технических систем подразделения ГБО;
- организовывать проведение приемки подразделения ГБО специальной комиссией перед его открытием;
- контролировать своевременность проведения регламентных работ;
- обеспечивать выполнение предписаний, выданных контролирующими органами.
Д.2.2. Имеет право:
- выдавать предписания по устранению нарушений требований эксплуатационной документации, обязательные для исполнения персоналом, непосредственно обслуживающим бароаппараты;
- останавливать работы бароаппарата при выявлении нарушений правил эксплуатации, техники безопасности (в том числе пожарной безопасности);
- отстранять от обслуживания бароаппаратов лиц, не имеющих допуска к работе;
- предоставлять руководству учреждения предложения по устранению причин, порождающих нарушения, а также по привлечению к ответственности лиц обслуживающего персонала, нарушающих требования нормативной и эксплуатационной документации.
Д.3. Ответственный за исправное техническое состояние.
Д.3.1. Обязан:
- участвовать в организации подразделения ГБО;
- обеспечивать содержание бароаппаратов, помещений и технических систем подразделения ГБО в исправном состоянии;
- хранить проектную и приемо-сдаточную документацию на строительные объекты и технические системы подразделения ГБО;
- хранить и вести техническую документацию (паспорта, инструкции заводов-изготовителей, сертификаты и т.п.) на бароаппараты и другие технические системы подразделения ГБО;
- разрабатывать, вести и хранить эксплуатационную документацию на бароаппараты;
- участвовать в разработке программ обучения и проводить обучение персонала, непосредственно обслуживающего бароаппараты;
- участвовать в проведении первичного и повторного инструктажей на рабочем месте персонала, непосредственно обслуживающего бароаппараты;
- проводить работы с персоналом по повышению его технической квалификации;
- ежедневно проверять эксплуатационную готовность барозала и технических систем подразделения ГБО в соответствии с требованиями НД по организации и безопасной эксплуатации подразделений ГБО;
- ежедневно проверять записи в журнале регистрации сеансов ГБО в бароаппаратах с росписью в нем;
- проводить плановый (периодический) контроль технического состояния бароаппаратов в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
- составлять планы и проводить профилактические регламентные работы (техническое обслуживание) бароаппаратов в соответствии с требованиями настоящего стандарта и заводской технической документации;
- организовывать ремонт бароаппаратов специализированными предприятиями;
- организовывать обслуживание и ремонт других технических систем и оборудования подразделения ГБО техническими службами данного учреждения или специализированными предприятиями;
- вести учет наработки рабочих циклов бароаппаратов;
- участвовать в проведении обследования отделения перед его открытием и по плану, утвержденному администрацией, периодически в процессе эксплуатации;
готовить бароаппараты к предъявлению их для технического диагностирования, а также работ по продлению ресурса и срока службы бароаппаратов.
Д.3.2. Имеет право:
- проводить текущий (ежедневный) контроль состояния систем и узлов бароаппаратов в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
- самостоятельно проводить устранения выявленных неисправностей бароаппаратов в объеме мелкого ремонта бароаппаратов, с составлением акта о готовности его к работе;
- останавливать работы бароаппарата в случаях:
а) выявления неисправностей как бароаппарата, так и других технических систем подразделений ГБО, обеспечивающих его безопасную эксплуатацию;
б) нарушения правил эксплуатации бароаппаратов;
в) нарушения правил ведения эксплуатационной и другой технической документации;
г) выработки бароаппаратом ресурса или срока службы.

Приложение Е
(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
[2] ТУ 6-05-810-88 Заготовки из фторопласта 4 и фторопласта 4А общего назначения.
[3] ТУ 6-505.083-78 Провода монтажные с изоляцией из спекаемой пленки МС-16-13.
[4] ТУ 38.105.1925-90 "Ткани НТ-7 и НТ-7Н".
[5] ПУЭ Правила устройства электроустановок, 6 изд., М.: Энергоатомиздат, 1987 г., 648 с.