МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ПРИКАЗ

26 декабря 1988 г.

N 903

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ОТРАСЛЕВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ОМУ 42-21-27-88
"АППАРАТЫ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА"

В целях установления правил эксплуатации и ремонта аппаратов гипербарической оксигенации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие отраслевые методические указания ОМУ 42-21-27-88 "Аппараты гипербарической оксигенации. Правила эксплуатации и ремонта" с 1 апреля 1989 года.
2. Руководителям организаций и предприятий обеспечить выполнение организационно - технических мероприятий по внедрению ОМУ 42-21-27-88 согласно приложению.
3. Закрепить отраслевые методические указания ОМУ 42-21-27-88 за Всесоюзным научно - исследовательским и испытательным институтом медицинской техники (ВНИИИМТ) Минздрава СССР.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Главное техническое управление (т. Береговой В.И.).

Заместитель Министра
В.В.ГРОМЫКО

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения СССР
от 26.12.1988 г. N 903

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВНЕДРЕНИЮ ОТРАСЛЕВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
ОМУ 42-21-27-88 "АППАРАТЫ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА"

NN 
п/п	Наименование мероприятий    	Срок      
исполнения   	Исполнитель	
1. 	Корректировка технической      
документации на аппараты ГБО   	декабрь 1989 г. 	п/я А-3927 
ВНИИИМТ    	
2. 	Экспертиза и изменение МТТ на  
новые разработки изделий в     
соответствии с требованиями    
ОМУ                            	декабрь 1989 г. 	ВНИИИМТ    	
3. 	Корректировка учебной          
программы подготовки врачей и  
инженеров отделений ГБО на     
кафедре ГБО ЦОЛИУВ             	сентябрь 1989 г.	ВНЦХ       	
4. 	Организация комиссий МЗ СССР   
и союзных республик по созданию
и эксплуатации отделений ГБО   	
сентябрь 1989 г.	
ВНЦХ       
ВНИИИМТ    	

Начальник Главного
технического управления
В.И.БЕРЕГОВОЙ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

АППАРАТЫ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА

ОМУ 42-21-27-88

    УДК 615:658.562:006.354                          Группа   Т 51

    ОКП 944465

                                         Дата введения: 01.04.1989

Настоящие указания распространяются на аппараты гипербарической оксигенации <*> (далее - аппараты), предназначенные для лечения одного пациента (взрослого или ребенка) в кислородной атмосфере с максимальным давлением изопрессии не менее 30 и не более 300 кПа, и устанавливает общие требования к их монтажу, эксплуатации и ремонту.
Указания не распространяются на аппараты, предназначенные для экспериментов на биологических тканях и на животных.
Пояснения специальных терминов даны в приложении 1.
--------------------------------
<*> Энергоемкость барокамеры не более 300 кПа x куб. м.
Температура внутри барокамеры от 15 до 30 град. С.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. При эксплуатации аппаратов необходимо соблюдать требования настоящих Указаний, ОМУ 42-21-26-88, а также эксплуатационных документов на конкретные изделия, утвержденных в установленном порядке.
1.2. Для проведения гипербарической оксигенации (далее - ГБО) следует использовать аппараты, разрешенные к применению в медицинской практике Минздравом СССР.
1.3. Основанием для проведения ГБО в конкретном аппарате лечебного учреждения является письменное распоряжение (приказ) администрации о вводе в эксплуатацию данного аппарата.
1.4. Не допускается эксплуатация технически неисправных аппаратов.
1.5. Не допускается ввод в эксплуатацию аппаратов с истекшим установленным сроком сохраняемости, указанным в формуляре, без технического освидетельствования.
1.6. Не допускается эксплуатация аппаратов, отработавших указанный в формуляре назначенный ресурс или назначенный срок службы.
1.7. Не допускается эксплуатация аппаратов при давлении в барокамере, превышающем максимальное давление изопрессии (рабочее давление), указанное в формуляре.
1.8. Не допускается производить изменения конструкции аппарата, размещать внутри барокамеры не предусмотренные в эксплуатационной документации аппаратуру, устройства и материалы без письменного согласования с организацией - разработчиком аппарата и ВНИИИМТ Минздрава СССР.
1.9. Не допускается эксплуатация аппаратов техническим и медицинским персоналом, не прошедшим специального обучения и не аттестованным в установленном по ОМУ 42-21-26-88 порядке.
1.10. Ответственность за соблюдение требований настоящего стандарта возлагается на лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию бароаппаратов.
1.11. Не допускается эксплуатация аппаратов в отделении гипербарической оксигенации (далее отделении), не соответствующем требованиям ОМУ 42-21-26-88.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТОВ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Процесс эксплуатации аппаратов включает:
1) установку аппаратов и ввод в эксплуатацию;
2) организацию работы отделения;
3) эксплуатацию системы кислородоснабжения;
4) эксплуатацию контрольно - измерительных приборов;
5) контроль и учет технического состояния аппаратов;
6) техническое обслуживание аппаратов;
7) техническое освидетельствование и продление ресурса аппаратов;
8) ремонт аппаратов;
9) подготовку барозала к работе;
10) подготовка пациента к сеансу;
11) подготовку аппарата к работе;
12) подготовку функциональной и диагностической аппаратуры к работе;
13) работу аппарата;
14) приведение аппарата в исходное состояние;
15) дезинфекцию аппарата;
16) ведение технической документации.
2.1. Порядок установки и ввод в эксплуатацию
2.1.1. Установка и ввод в эксплуатацию аппаратов осуществляется в соответствии с ОМУ 42-21-26-88, техническими условиями на конкретное изделие, в порядке определенном в эксплуатационной документации.
2.1.2. Ввод в эксплуатацию аппаратов оформляется приказом по лечебному учреждению.
2.2. Организация работы отделения определяется требованиями ОМУ 42-21-26-88 и Положением об отделении гипербарической оксигенации лечебно - профилактического учреждения.
2.3. Эксплуатация системы кислородоснабжения осуществляется в соответствии с ОМУ 42-21-26-88 и ВСН-10-83.
2.4. Эксплуатация контрольно - измерительных приборов (КИП), установленных в системе кислородоснабжения и в аппаратах осуществляется в соответствии с ОМУ 42-21-26-88 и инструкциями по эксплуатации на конкретные аппараты и приборы. Не допускается эксплуатация аппаратов с КИП, не прошедшими метрологическую поверку.
2.4.1. Давление в барокамере должно контролироваться манометром с классом точности от 4 до 2,5. Допускается применение дополнительных кислородных манометров более высокого класса точности при наличии специальных штуцеров и переходников в комплекте ЗИП, а также соответствующих указаний в эксплуатационной документации на аппарат.
2.4.2. Не допускается установка и эксплуатация в аппаратах манометров, не предусмотренных (в эксплуатационной документации на конкретный аппарат) типов, неисправных, без пломбы или клейма госповерки, а также с истекшим сроком очередной госповерки.
2.4.3. Для обеспечения непрерывной эксплуатации аппаратов предприятие - изготовитель обязано поставлять дополнительный комплект манометров по требованию потребителя.
2.5. Контроль и учет технического состояния аппаратов.
2.5.1. Организация систематического контроля и учета технического состояния аппаратов в процессе их эксплуатации осуществляется в соответствии с ОСТ 42-21-9-80 и эксплуатационной документацией на конкретное изделие.
2.5.2. Эксплуатационная документация на аппараты должна соответствовать ОСТ 42-21-1-84 для изделий класса А в зависимости от последствий отказов (по ГОСТ 23256-78) с непрерывным и документированным учетом технического состояния и данных по эксплуатации.
2.5.3. Определение вида технического состояния осуществляется на основе критериев исправности, работоспособности и предельного состояния, установленных в эксплуатационной документации на аппараты.
2.5.4. Все виды контроля технического состояния аппаратов (перед использованием, текущий и плановый) осуществляются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (при отсутствии неисправностей) заканчивается проведением технического сеанса при минимальном давлении изопрессии в течение 5-10 мин без пациента c проверкой исправности системы связи и предохранительного клапана (на отсутствие заклинивания).
2.5.5. Контроль технического состояния аппаратов перед использованием проводится ежедневно перед началом каждой смены оператором или ответственным за исправное техническое состояние.
2.5.6. Результаты контроля технического состояния регистрируются в журнале технического обслуживания, формуляре и журнале регистрации сеансов ГБО.
2.5.7. Не допускается проведение лечебных сеансов при наличии записи в журнале регистрации сеансов ГБО, свидетельствующей о неисправности, а также, если во время осмотра обнаружены дефекты аппарата.
2.5.8. Основными критериями неисправности, при наличии которых не допускается эксплуатация аппаратов являются:
1) наличие утечек кислорода вследствие негерметичности аппарата, шлангов, арматуры или стыковочных узлов;
2) нарушение заземления;
3) неисправность системы связи с пациентом;
4) отсутствие, повреждение или неисправность контрольно - измерительных приборов;
5) неисправность предохранительного клапана;
6) неисправность систем жизнеобеспечения (управления, контроля, кондиционирования и др.);
7) неисправность аварийной сигнализации;
8) наличие механических повреждений аппарата, которые могут привести к снижению прочности узлов, находящихся в процессе работы под давлением;
9) неисправность системы кислородоснабжения.
2.5.9. Если на данном типе аппарата счетчик не предусмотрен, учет наработки осуществляется по журналу учета сеансов ГБО. Учет наработки осуществляется по счетчику моточасов (циклов), который должен быть установлен на аппарате и опломбирован предприятием - изготовителем, записью в формуляре.
2.5.10. Текущий и плановый контроль технического состояния на месте эксплуатации проводится ответственным за исправное техническое состояние аппаратов в присутствии ответственного за безопасную эксплуатацию аппаратов и заканчивается техническим сеансом при максимальном давлении изопрессии в течение 5-10 мин без пациента, с проверкой предохранительного клапана на срабатывание.
2.5.11. Плановый контроль технического состояния проводится не менее чем один раз в месяц.
2.5.12. Устранение неисправностей аппаратов в объеме, указанном в эксплуатационной документации производит ответственный за исправное техническое состояние, представители В/О "Медтехника" или предприятия - изготовителя, прошедшие обучение и аттестацию в соответствии с ОМУ 42-21-26-88, о чем делается запись в журнале технического обслуживания, формуляре с заключением о готовности аппарата к работе.
2.6. Техническое обслуживание аппаратов
2.6.1. Техническое обслуживание аппаратов осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретное изделие ответственным за исправное техническое состояние аппаратов.
2.6.2. Текущее и плановое техническое обслуживание устанавливается в эксплуатационной документации с обязательным включением работ по проверке герметичности гипербарических систем, предохранительных клапанов, обезжириванию и заканчивается операциями контроля технического состояния перед использованием с проведением технического сеанса при рабочем давлении без пациента в течение 30-60 мин с замером фактических давлений открытия и закрытия предохранительного клапана.
2.7. Техническое освидетельствование, продление ресурса и срока эксплуатации бароаппаратов
2.7.1. Перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации аппараты подвергаются первичным, периодическим и досрочным техническим освидетельствованиям.
2.7.2. Первичное техническое освидетельствование производится до ввода в эксплуатацию в случае истечения установленного срока сохраняемости аппарата, или при обнаружении дефектов, снижающих безопасность эксплуатации под давлением.
2.7.3. Досрочные технические освидетельствования проводятся:
1) после реконструкции или ремонта элементов аппарата, работающих под давлением;
2) если при транспортировке или в процессе эксплуатации аппарат получил повреждения, снижающие безопасность его эксплуатации под давлением;
3) по требованию ответственных по надзору за исправное техническое состояние или безопасную эксплуатацию аппаратов.
2.7.4. Техническое освидетельствование в процессе эксплуатации производится по истечении назначенного срока службы, либо по выработке назначенного ресурса, указанных в формуляре.
2.7.5. Объем и методика проведения технических освидетельствований устанавливается предприятием - изготовителем данного типа аппаратов.
2.7.6. Техническое освидетельствование аппаратов должно производиться представителями предприятия - изготовителя или В/О "Медтехника", имеющими соответствующие удостоверения (выданные предприятием - изготовителем) в присутствии лиц, ответственных по надзору и за исправное техническое состояние аппаратов.
2.7.7. Дата проведения технического освидетельствования устанавливается потребителем, при этом аппарат должен быть предъявлен не позднее срока, указанного в формуляре.
В заявке указываются паспортные данные (NN, даты выпуска, ввода в эксплуатацию и др.) и все отклонения технического состояния аппарата от требований эксплуатационной документации.
2.7.8. Предприятие - изготовитель должно дать ответ на заявку о проведении технического освидетельствования в 10-дневный срок (подтвердить или уточнить дату технического освидетельствования).
2.7.9. Результаты проведенного технического освидетельствования, заключение о продлении установленного срока сохраняемости или назначенных срока службы и ресурса, а также срок очередного технического освидетельствования должны быть записаны в формуляр, подписаны лицами, участвующими в проведении технического освидетельствования (п. 2.7.6) и скреплены штампом предприятия - изготовителя или В/О "Медтехника".
2.7.10. В случае отрицательных результатов технического освидетельствования должен быть составлен акт, подписанный лицами, указанными в п. 2.7.6., на основании которого аппарат подвергается ремонту предприятием - изготовителем или В/О "Медтехника" и повторному техническому освидетельствованию либо списывается.
2.7.11. В условиях эксплуатации не допускается проведение пневматических испытаний при давлениях, превышающих величину допустимого кратковременного повышения давления во время действия предохранительного клапана, установленную предприятием - изготовителем.
2.8. Ремонт аппаратов
2.8.1. Ремонт аппаратов осуществляется в соответствии с эксплуатационными документами и ремонтными документами представителями предприятия - изготовителя или В/О "Медтехника", имеющими удостоверения на право ремонта аппаратов.
2.9. Подготовка барозала к работе производится в соответствии с ОМУ 42-21-26-88.
2.10. Подготовка пациента к сеансу.
2.10.1. Противопоказания к проведению пациентам сеансов в аппарате и медицинская подготовка к сеансу определяются по ОМУ 42-21-26-88.
2.10.2. При подготовке пациента к сеансу необходимо:
1) снять с пациента мазевые повязки и обезжирить поверхности тела, на которые была нанесена мазь, спиртом;
2) снять с пациента часы, кольца, серьги, съемные (глазные, зубные и т.п.) протезы;
3) плотно прикрыть волосы на голове пациента влажным колпаком из хлопчатобумажной ткани;
4) переодеть пациента в специальное белье из хлопчатобумажной ткани, обработанное антистатиком <*> или увлажненное.
--------------------------------
<*> При этом применяются антистатические средства для обработки аппарата, указанные в эксплуатационной документации.

2.10.3. Специальная обработка поверхностей тела пациента при взятии проб крови, снятии жиросодержащих повязок, а также электродов и датчиков, налагаемых на пациента для регистрации физиологических функций во время баросеанса производится этиловым спиртом в соответствии с нормами по ОМУ 42-21-26-88.
2.11. Подготовка аппаратов, функциональной и диагностической аппаратуры к работе
2.11.1. Подготовка аппаратов, функциональной и диагностической аппаратуры к работе осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией.
2.11.2. Перед началом каждого сеанса необходимо:
1) убедиться в наличии эффективной вентиляции барозала;
2) убедиться в наличии достаточного запаса кислорода (по давлению на манометре рампы);
3) убедиться в отсутствии в барокамере посторонних предметов и следов масла;
4) увлажнить или нанести антистатик на внутренние поверхности барокамеры, ложе, матрас и подголовник;
5) привести в состояние готовности системы жизнеобеспечения;
6) поместить пациента в барокамеру и заземлить его путем наложения на руку или ногу металлической цепочки;
7) убедиться в надежном заземлении аппарата (ложа, барокамеры и других агрегатов, указанных в эксплуатационной документации), используемой функциональной и диагностической аппаратуры;
8) обезжирить спиртом налагаемые на пациента электроды для регистрации физиологических функций;
9) подсоединить к пациенту необходимую функциональную и диагностическую аппаратуру;
10) закрыть и загерметизировать барокамеру;
11) проверить действие переговорного устройства.
2.12. Порядок работы аппаратов
2.12.1. Работа на аппарате осуществляется обслуживающим персоналом, имеющим на это право согласно порядку, установленному ОМУ 42-21-26-88 - в спецодежде <*>.
--------------------------------
<*> Рекомендуется антистатическая обувь с кожаным верхом с подошвой из электропроводной резины.

2.12.2. Спецодежда не должна содержать синтетических волокон и следов масла.
2.12.3. Спецодежда должна быть обработана антистатиком.
2.12.4. Управление аппаратом осуществляется согласно эксплуатационной документации аппарата.
2.12.5. Ориентировочные нормы компрессии по ОМУ 42-21-26-88. При этом необходимо постоянно следить за самочувствием больного и, при необходимости, уменьшать скорость компрессии.
2.12.6. Во время сеанса оператор обязан постоянно контролировать общее состояние пациента, цвет кожных покровов, и по медицинским показаниям артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыхания, ЭКГ, ЭЭГ и, при необходимости, уменьшать скорость компрессии или прекратить сеанс.
2.12.7. Во время и в течение 30 мин после окончания сеанса не следует оставлять пациента без медицинского наблюдения.
2.12.8. Сеанс может быть окончен (прекращен) плановой, срочной или экстренной декомпрессией оператором в зависимости от конкретной обстановки.
2.12.9. Сеанс оканчивается плановой декомпрессией, если отсутствуют признаки неисправностей аппарата и ухудшение состояния пациента.
2.12.10. Сеанс должен быть прекращен плановой декомпрессией в следующих случаях:
1) при выходе установленных скорости компрессии и давления изопрессии за пределы, указанные в эксплуатационной документации;
2) при неисправности предохранительных клапанов;
3) при неисправности манометра;
4) при обнаружении утечки кислорода в системе жизнеобеспечения аппарата;
5) при обнаружении неисправности средств пожаротушения;
6) при отключении электроснабжения или водопровода;
7) при обнаружении неисправности переговорного устройства.
2.12.11. Скорость плановой декомпрессии не должна быть более 50 кПа/мин (0,5 кгс/кв. см в мин).
2.12.12. Срочная декомпрессия проводится при необходимости срочного выведения пациента из барокамеры в следующих случаях:
1) отказ систем кислородоснабжения или вентиляции;
2) при возникновении больших утечек кислорода;
3) при обнаружении в нагруженных давлением элементах барокамеры дефектов, свидетельствующих о появлении неплотностей или начале разрушения (особенно иллюминаторов);
4) при возникновении в барозале пожара, непосредственно угрожающего аппарату, пациенту или обслуживающему персоналу;
5) при ухудшении состояния пациента, требующего срочного перехода к нормальному давлению.
2.12.13. Средняя скорость срочной декомпрессии должна быть 50-150 кПа/мин (0,5-15 кГс/кв. см в мин).
2.12.14. Экстренная декомпрессия проводится при необходимости экстренного прекращения сеанса в следующих случаях:
1) При обнаружении пожара или непосредственной угрозы загорания внутри аппарата;
2) при резком ухудшении состояния пациента, угрожающем его жизни или здоровью.
2.12.15. Средняя скорость экстренной декомпрессии должна быть 150-300 кПа/мин (1,5-3 кГс/кв. см в мин).
2.12.16. Перед открытием барокамеры оператор должен коснуться рукой не изолированной металлической заземленной части аппарата для снятия статического электричества.
2.12.17. После открытия барокамеры необходимо проветрить барозал принудительной вентиляцией в течение не менее 20 мин.
2.13. Приведение аппарата в исходное состояние производится в соответствии с эксплуатационной документацией.
2.14. Дезинфекция аппаратов.
Изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью, контактирующие с кровью или инъекционными препаратами и медицинские инструменты, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой, способные вызвать повреждение последней должны подвергаться стерилизации одним из методов (паровым или воздушным) по ОМУ 42-21-26-88, приложение 26.
2.14.1. Ежедневно после окончания плановых сеансов, после лечения инфекционных и перед лечением иммуноослабленных пациентов необходимо производить дезинфекцию наружных поверхностей аппаратов в соответствии с ОМУ 42-21-26-88 и эксплуатационной документацией.
Дезинфекция производится 3% раствором перекиси водорода с 0,8% раствором моющего средства ("Астра", "Прогресс", "Айна", "Лотос") из расчета 150 мл/кв. м, а также 0,2% водным раствором хлоргексидина (гибитана).
2.14.2. Посевы и смывы на бактериальную обсемененность из барокамеры следует брать не менее 2 раз в месяц.
2.14.3. В случае обнаружения в барокамере спорообразующей микрофлоры, а также после пребывания в барокамере больных с анаэробной инфекцией, концентрацию перекиси водорода необходимо увеличить до 6%. При этом возобновлять сеансы в аппарате следует только после получения отрицательных результатов анализа баклаборатории при соблюдении требований действующей "Инструкции по организации и проведению санитарно - гигиенических мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в лечебно - профилактических учреждениях" Минздрава СССР.
2.14.4. Для регулярного проведения сеансов пациентам с анаэробной инфекцией используют аппараты, установленные в специальном барозале.
При этом больным на время проведения сеанса для каждого пациента выделяют индивидуальные подстилки (типа матраца) с хлопчатобумажными чехлами, обработанными антистатиком и подголовники. С целью уменьшения риска рассеивания инфекции чехлы на подстилке и подголовнике меняют после каждого сеанса.
Допускается применение подстилки и подголовника, обшитых клеенкой или пленкой из полиэтилена <*>, при этом перед каждым сеансом их обрабатывают антистатиком, а после сеанса протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.
--------------------------------
<*> Рекомендуется применять пленки из электропроводящих композиций.

Дезинфекцию внутренней поверхности барокамеры проводят после каждого сеанса путем протирания стерильной ветошью, смоченной в 6% растворе перекиси водорода с 0,5% моющего средства или 0,2% водным раствором хлоргексидина. Затем насухо вытирают стерильными пеленкой или простыней.
2.14.5. Сеанс в аппарате следует проводить после полного исчезновения видимых следов и запахов дезинфекции.
2.14.6. Дезинфекцию барозалов (помещений, салонов), оборудования и инструментов и приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств следует производить в соответствии с ОМУ 42-21-26-88 (Приложения 22 - 26).
2.15. Ведение технической документации.
2.15.1. Предприятие - изготовитель поставляет формуляр на аппарат и на его агрегаты (барокамеру и кондиционер) по форме в соответствии с приложением 2.
2.15.2. Учреждение - владелец аппарата прошнуровывает, опечатывает и заполняет формуляр в соответствии с правилами ведения последнего. Невыполнение указанного требования является грубым нарушением правил эксплуатации аппарата.
Ведение формуляра и его хранение возлагается на лицо, ответственное за исправное техническое состояние аппаратов.
2.15.3. В процессе эксплуатации в формуляр заносят в установленном порядке следующие основные сведения:
1) изменения ресурса, срока службы (хранения) и гарантийных обязательств;
2) сведения о лицах, ответственных за исправное техническое состояние, безопасную эксплуатацию и по надзору за аппаратами;
3) сведения о хранении;
4) сведения о движении аппарата;
5) сведения о стыковке барокамеры с кондиционером и пуске аппарата;
6) учет наработки по месяцам;
7) учет неисправностей при работе и рекламаций;
8) учет годового технического обслуживания;
9) выполнение доработок и осмотров по бюллетеням и указаниями, произведенным в процессе эксплуатации и ремонта;
10) сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации;
11) сведения о ремонте;
12) сведения о ремонте иллюминаторов, предохранительного клапана;
13) сведения о результатах технических освидетельствований, обследований, проверок инспектирующими лицами. Заметки по эксплуатации и хранению.
2.15.4. В журнале технического обслуживания регистрируются результаты контроля технического состояния и выполнения текущего и планового технического обслуживания.
2.15.5. В журнале регистрации и периодической поверки манометров регистрируются даты их последней и следующей поверок.
2.15.6. В журнале учета и освидетельствования сосудов, работающих под давлением регистрируется проведение технических освидетельствований аппаратов.
2.15.7. При передаче аппарата в другое учреждение в формуляре регистрируется общее количество циклов (часов) работы к моменту его передачи.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕНОСНЫХ АППАРАТОВ

3.1. Эксплуатация переносных аппаратов, относящихся в зависимости от воспринимаемых механических воздействий по ГОСТ 20790-82 к 3 группе может осуществляться в стационарных, полустационарных, транспортных и полевых условиях.
3.1.1. Эксплуатация переносных аппаратов в стационарных условиях осуществляется в соответствии с требованиями к стационарным аппаратам (I группа по ГОСТ 20790-82), установленными в разделах 1 и 2 настоящего стандарта.
3.1.2. Эксплуатация переносных аппаратов как передвижных аппаратов (2 группа по ГОСТ 20790-82), не предназначенных для работы при передвижениях осуществляется, как правило, в случае экстренной необходимости проведения разового сеанса в помещении лечебного учреждения, не отвечающем всем требованиям, предъявляемым ОМУ 42-21-26-88 к барозалам.
3.1.2.1. Помещение для проведения разового сеанса в переносном аппарате должно удовлетворять следующим требованиям:
3.1.2.1.1. Помещение должно находиться на первом этаже. Допускается использовать помещения на других этажах при наличии на этаже не менее двух эвакуационных выходов (не считая лифтов).
3.1.2.1.2. Объем помещения должен быть не менее 30 куб. м.
3.1.2.1.3. Площадь помещения, размещенное в нем оборудование и мебель должны позволять размещение одного аппарата с автономным питанием таким образом, чтобы не было препятствия эвакуации пациента, обслуживающего персонала, аппарата и другого оборудования.
При этом на расстоянии 1 м от выступающих частей аппарата, установленного в рабочее положение, должна быть обеспечена свободная зона.
3.1.2.1.4. В помещении должно быть открывающееся окно с форточкой, расположенное в наружной стене здания.
3.1.2.1.5. В помещении не должно быть временных (фанерных, стеклянных и пр.) перегородок.
3.1.2.1.6. В помещении должно быть предусмотрено заземление, выполненное в соответствии с ГОСТ 12.2.025-76 и действующими правилами и инструкциями. <*>
--------------------------------
<*> Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы Минздрава СССР., М., 1973.

3.1.2.1.7. В помещении должно быть установлено не менее 2-х огнетушителей типа ОУ-2 (ОУ-5).
3.1.2.1.8. В помещении или вблизи от него, в пределах досягаемости пожарного рукава или шланга, должен находиться пожарный или водопроводный краны, укомплектованные соответствующими рукавом со стволом или шлангом.
3.1.2.1.9. Помещение не должно быть окрашено нитрокраской. Окраска или покрытие должны быть устойчивы к санитарной обработке.
3.1.2.1.10. Температура в помещении во время сеанса должна быть не менее 15 и не более 25 град. С.
3.1.2.2. В одном помещении допускается эксплуатация не более одного аппарата.
3.1.2.3. Повторение разового сеанса в одном помещении допускается после полной замены воздуха помещения и установления концентрации O2 в воздухе 21%.
3.1.2.4. Для проведения сеансов используются специальные автономные газобаллонные источники питания, расположенные внутри барокамеры или входящие в комплект аппарата.
3.1.2.5. Выброс отработанного кислорода из аппарата во время сеанса осуществляются через дренажный шланг за пределы здания.
3.1.2.6. Не допускается присутствие посторонних (не имеющих прямого отношения к сеансу) лиц в помещении во время сеанса.
3.1.3. Эксплуатация переносных аппаратов в условиях транспорта - как перевозимых изделий (5 группа по ГОСТ 20790-82), предназначенных для работы при передвижениях, осуществляется в случае экстренной необходимости проведения разового сеанса в движущемся (автомобильном, железнодорожном, водном) транспорте.
3.1.3.1. Эксплуатация аппаратов в условиях транспорта осуществляется в салоне транспортного средства, отвечающего следующим требованиям.
3.1.3.1.1. Площадь салона и размеры дверей должны обеспечивать свободный проход (не менее 550 мм) оператора вокруг аппарата, находящегося в рабочем положении и вынос аппарата из транспортного средства вчетвером.
3.1.3.1.2. В салоне должно быть не менее одного открывающегося окна, выходящего наружу, либо вытяжная вентиляция.
3.1.3.1.3. В салоне должны быть предусмотрены средства надежного крепления аппарата к полу и не должно быть незакрепленных предметов, способных повредить аппарат, при движении транспортного средства.
3.1.3.1.4. В салоне должны быть предусмотрены заземлители в соответствии с действующими правилами и инструкциями.
3.1.3.1.5. В салоне должно быть предусмотрено не менее 2 огнетушителей ОУ-2 (ОУ-5).
3.1.3.1.6. Температура в салоне во время сеанса должна быть не менее 15 и не более 25 град. С.
3.1.3.2. В салоне допускается эксплуатация только одного аппарата.
3.1.3.3. Повторный сеанс может быть проведен после полной замены воздуха в салоне и установления начальной концентрации O2 (21%).
3.1.3.4. Для проведения сеансов используется встроенный автономный источник питания или входящий в комплект аппарата. Допускается применение дополнительного незащищенного кислородного баллона (батареи баллонов) 40П-150Л-М, ГОСТ 949-73, установленных в соответствии с действующими правилами вне салона.
3.1.3.5. Выброс отработанного кислорода из аппарата во время сеанса осуществляется через дренажный шланг за пределы транспортного средства вне зон расположения двигателя, кабины и отвода выхлопных газов.
3.1.3.6. Не допускается присутствие посторонних (не имеющих прямого отношения к сеансу) лиц в салоне во время сеанса.
3.1.3.7. При эксплуатации аппаратов в неподвижном транспортном средстве должны соблюдаться все требования раздела 3.1.3., за исключением пункта 3.1.3.1.3.
3.1.4. Эксплуатация переносных аппаратов в полевых условиях как переносных изделий (3 группа по ГОСТ 20790-82), предназначенных для работы при переносках, осуществляется в случае экстренной необходимости проведения сеанса на месте происшествия и перемещения аппарата во время сеанса вручную.
3.1.4.1. При эксплуатации аппарата в полевых условиях необходимо:
1) исключить воздействие на аппарат неблагоприятных метеорологических факторов (дождя, ветра, прямых солнечных лучей и т.п.);
2) исключить наличие открытого огня и горючесмазочных материалов вблизи аппарата;
3) обеспечить заземление аппарата при эксплуатации без передвижения.
3.1.4.2. Температура окружающего воздуха во время сеанса должна быть не менее 15 и не более 25 град. С.
3.1.4.3. При переносе аппарата во время сеанса необходимо исключить возможность повреждения о посторонние предметы.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИМПОРТНЫХ АППАРАТОВ

4.1. Перед закупкой импортного аппарата необходимо убедиться в том, что он соответствует требованиям, предъявляемым нормативно - технической документацией на изготовление и постановку аппаратов в СССР.
Проверка технических характеристик на соответствие требованиям нормативно - технической документации аппарата, предназначенного к поставке в СССР, должна быть проведена Всесоюзным научно - исследовательским институтом медицинской техники, который после проведения испытаний в установленном порядке выдает заключение о соответствии данного типа аппарата предъявляемым требованиям и, в случае положительных результатов, передает на медицинские испытания в рекомендованные Минздравом СССР лечебные учреждения. Заключение о возможности импорта по результатам указанных испытаний выдает Минздрав СССР.
Отступления от этих требований должны быть согласованы с Управлением по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники Минздрава СССР до закупки аппарата.
4.2. Монтажные работы и выдача гарантии работоспособности аппарата производится, как правило, представителями фирмы - изготовителя.
4.3. Договором на покупку аппарата за фирмой - изготовителем (поставщиком) закрепляются обязанности технического обслуживания, ремонта и замены вышедших из строя деталей, не изготовляемых в СССР, а также доработки аппарата, направленные на улучшение его эксплуатационных характеристик.
4.4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации должны быть переведены на русский язык.
4.5. Формуляр на аппарат изготавливается организацией - владельцем по форме, приведенной в приложении 2 настоящего стандарта.
4.6. Требования к барозалу, в котором установлен аппарат должны соответствовать ОМУ 42-21-26-88.
4.7. Эксплуатация аппарата осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией, поставляемой фирмой - изготовителем с учетом требований настоящего стандарта.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Требования пожарной безопасности
5.1.1. Пожар в аппарате может возникнуть в результате возгорания материалов от вероятных источников зажигания.
5.1.2. Источниками зажигания в бароаппарате могут быть:
1) разряд статического электричества;
2) электрический разряд, образующийся при разрыве токонесущих цепей (обрыве проводников, разрушении токонагруженных элементов, срабатывании коммутационных устройств) и при пробое воздушного промежутка;
3) проводники, нагретые при токовых перегрузках;
4) импульс давления (ударная волна и волна сжатия) кислорода, образующийся в трубопроводах и арматуре при открывании вентилей, срабатывании клапанов.
5.1.3. Для предотвращения загорания или взрыва смазочных материалов и других жировых веществ должно производиться обезжиривание поверхностей, соприкасающихся с кислородом в соответствии с действующими нормами.
5.1.4. При эксплуатации аппаратов с целью предотвращения возможного возгорания материалов, а также поражения электрическим током запрещается:
1) помещать пациента в барокамеру и эксплуатировать аппарат в синтетической одежде (изготовленной из материала с добавлением синтетических волокон);
2) эксплуатировать аппарат баз заземления его агрегатов (барокамеры, барокондиционера и пр.) и пациента;
3) допускать снижение относительной влажности кислорода в барокамере ниже 65%; <*>
--------------------------------
<*> При отсутствии измерителей и индикаторов влажности в комплекте поставки аппарата требование обеспечивается соблюдением мероприятий, препятствующих снижению влажности ниже указанного предела, указанных в инструкции по эксплуатации на конкретный тип аппарата.

4) применять внутри барокамеры источники или потребители электрического тока, не предусмотренные организацией - изготовителем;
5) вносить в барокамеру легковоспламеняющиеся жидкости, масла;
6) вносить в барокамеру вещества и предметы, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации;
7) подавать напряжение на электроды, предназначенные для снятия биопотенциалов при функциональной диагностике;
8) пользоваться в барозале (помещении, салоне транспорта) неисправными приборами и электропроводкой (с поврежденной изоляцией, ненадежными искрящими контактами и т.п.), пользоваться электронагревательными приборами (кипятильниками, электроплитками и т.п.), использовать мебель из горючих материалов, материалы и предметы, способные вызвать искру (стальные гаечные ключи и пр.), применять открытый огонь и курить;
9) курить и подходить к открытому огню пациенту в течение 30 мин после сеанса;
10) пользоваться кабелями - удлинителями для регистрации физиологической информации (отходящими от разъемов аппарата к медаппаратуре), оканчивающимися стандартными сетевыми вилками, вместо специальных разъемов с четкой маркировкой;
11) применять без защитного заземления электромедицинскую аппаратуру класса 0I и I;
12) начинать и продолжать эксплуатацию аппаратов при обнаружении утечки и повышении содержания кислорода в окружающей атмосфере более 23%;
13) начинать эксплуатацию без наличия положенных огнетушителей;
14) осуществлять выброс отработанного кислорода в процессе сеанса в барозал (помещение, салон транспорта). <*>
--------------------------------
<*> За исключением выброса (естественного выхода) после открытия крышки аппарата в конце баросеанса.

5.1.5. В случае возникновения пожара должны быть приняты следующие меры:
1) вызов пожарной команды;
2) отключение поступления кислорода;
3) отключение потребителей от электросети;
4) прекращение сеанса экстренной декомпрессией и эвакуация пациента в другое помещение; <*>
--------------------------------
<*> При возникновении пожара в барозале вне аппарата и при отсутствии непосредственной угрозы аппарату, пациенту и обслуживающему персоналу сеанс прекращается срочной декомпрессией.

5) осуществление локализации и ликвидации пожара.
5.1.6. Тушение горящей электропроводки и электроприборов следует производить углекислотными огнетушителями.
Тушение остальных очагов пожара и, в том числе, одежды на людях следует осуществлять водой.
5.1.7. Не допускается производить тушение одежды на человеке, находящемся в среде с содержанием кислорода более 23% с применением асбестовых одеял.
5.1.8. В целях своевременной ликвидации очага пожара необходимо четко определить действия и разграничить обязанности обслуживающего персонала при экстренной эвакуации в случае пожара в соответствии с приложением 19 ОМУ 42-21-26-88.
5.2. Нарушение герметичности аппаратов, разрушение барокамер
5.2.1. Признаки нарушения герметичности:
1) шипение проникающего в окружающую атмосферу кислорода;
2) действительная скорость компрессии меньше заданной;
3) падение давления на режиме изопрессии;
4) повышенный расход кислорода за сеанс;
5) повышение концентрации кислорода в окружающей атмосфере.
5.2.2. Мероприятия профилактики нарушения герметичности:
1) ежедневная периодическая проверка соединений и шлангов, соединяющих барокамеру с системами жизнеобеспечения;
2) постоянный приборный контроль оксиметром или ежегодный лабораторный анализ окружающей воздушной среды на содержание O2 во время и после сеанса;
3) контроль падения давления в барокамере по манометру при перекрытых подающей и сбросной кислородных магистралях во время технического сеанса;
4) обмыливание.
5.2.3. Мероприятия профилактики возможного разрушения барокамеры:
1) еженедельная периодическая проверка работы предохранительного клапана (по давлению срабатывания, указанному в паспорте на предохранительный клапан);
2) своевременное и полное выполнение контроля технического состояния и технического обслуживания аппарата;
3) осмотр состояния элементов остекленения перед сеансом с целью выявления малейших признаков трещин, выпуклостей, "серебрения" и пр.;
4) использование обезжиренных исправных и поверенных манометров;
5) тщательное выполнение требований пожарной безопасности.
5.3. Медицинские осложнения
5.3.1. Основными медицинскими осложнениями при проведении сеансов в аппарате являются баротравмы и кислородная интоксикация.
5.3.2. Медицинские осложнения могут возникнуть при наличии у пациента абсолютных и относительных противопоказаний к проведению сеансов в аппарате, определенных в ОМУ 42-21-26-88, а также вследствие выхода параметров лечебного режима (скорости компрессии и декомпрессии, давление изопрессии, экспозиция) за допустимые пределы.
5.3.3. Профилактика медицинских осложнений
5.3.3.1. Профилактическими мероприятиями баротравмы уха и придаточных полостей носа являются: <*>
--------------------------------
<*> Лечение бароотитов и баросинуситов следует производить аналогично лечению отитов и синуситов другой этиологии.

1) анемизирование слизистой носоглотки закапыванием эфедрина или других аналогичных препаратов;
2) применение особо медленной компрессии в начале сеанса до давления 50 кПа (0,5 кГс/кв. см) с учетом самочувствия пациента;
3) обучение пациента правилам поведения и приемам ликвидации блокады евстахиевых труб при компрессии (глотание с закрытым ртом или с зажатым носом, либо вращение нижней челюсти с широко открытым ртом, а также попытка энергичного выдоха через нос при закрытом рте и зажатом носе или глотание при напряжении мышц шеи);
4) применение "ступенчатой компрессии" у больных, находящихся в бессознательном состоянии: через 20...30 кПа (0.2...0,3 кГс/кв. см) компрессии следует 5...10 кПа (0,05... ...0.1 кГс/кв. см) декомпрессии;
5) применение парацентеза барабанных перепонок перед сеансом при полной блокаде евстахиевых труб или бессознательном состоянии в случае необходимости проведения сеанса по жизненным показаниям (либо анемизации слизистой в зоне устья евстахиевых труб аппликационным методом смесью 5% раствора - АКК, 3% раствора эфедрина и 2% раствора дикаина).
5.3.3.2. Профилактическими мероприятиями баротравмы легкого являются:
1) своевременное распознавание закрытых газосодержащих полостей в легком;
2) избежание резкого изменения внутрилегочного давления путем соблюдения норм декомпрессии и за счет равномерного (без задержек) дыхания.
Увеличение скорости декомпрессии допускается только при отсутствии ларингоспазма, т.е. при свободном дыхании пациента.
5.3.3.3. Профилактическими мероприятиями кислородной интоксикации являются:
1) постоянное наблюдение за предвестниками кислородной интоксикации пациента (усталость, затрудненное дыхание, головная боль, бледность или гиперемия лица, учащение пульса или дыхания, повышение артериального давления и т.п.) и своевременное снижение давления, либо прекращение сеанса при их появлении;
2) прекращение сеанса при появлении сердечных аритмий, подергивания мелких мышц лица и тела;
3) срочная декомпрессия и перевод пациента на дыхание атмосферы воздухом при усилении признаков кислородной интоксикации.
5.4. Отравление дезинфицирующими и обезжиривающими средствами.
5.4.1. При несоблюдении мер предосторожности при использовании дезинфицирующих средств, особенно при обработке внутренних поверхностей барокамеры у обслуживающего персонала, а также у пациента могут возникнуть явления общего отравления и местного раздражения кожи, глаз и дыхательных путей.
5.4.2. Первая помощь пострадавшему (при отсутствии специальных средств) заключается в обильном промывании (полоскании) пораженного места чистой водой и снижении концентрации токсических веществ в дыхательных путях пострадавшего на свежем воздухе. Наиболее эффективно первая помощь производится в соответствии с ОМУ 42-21-26-88 при наличии аптечки с необходимыми специальными средствами (питьевая сода, альбуцид, новокаин, гипосульфит натрия, нашатырный спирт и др.).
5.4.3. Профилактические мероприятия отравления дезинфицирующими средствами производятся в соответствии с ОМУ 42-21-26-88 и инструкциями по применению конкретных средств.
5.4.4. Профилактические мероприятия отравления обезжиривающими средствами производится в соответствии с п. 4 Инструкции по обезжириванию (приложение 3).

                      ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

    1. УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
    "   "___________________ 19 __ г. N __________________________
    ИСПОЛНИТЕЛИ: В.В.Рыбников (руководитель темы),
                 В.Ф.Бербенец (ответственный исполнитель),
                 С.Н.Ефуни, И.А.Ширинов, А.А.Пятакова,
                 Ч.И.Бондарчук, Ю.Г.Гноевой, О.Г.Кустова
    ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ _____________________________________________
    за N ___________ от ____________ 19 ____________ г.
    2. Срок первой проверки:  1993 г.
       Периодичность проверки:  5 лет
    3. Взамен РТМ 42-2-1-84 в части технических требований
    4. РАЗРАБОТАНЫ:
       Всесоюзным научно   -   исследовательским  и  испытательным
       институтом медицинской техники Минздрава СССР
       Директор Б.И.Леонов
       Всесоюзным научным центром хирургии АМН СССР
       Заместитель директора Э.Н.Ванцян
       Главным военным клиническим госпиталем им. Н.Н.Бурденко
       Начальник госпиталя Н.Л.Крылов
       Предприятием п/я А-3927
       Ответственный руководитель предприятия
       Г.И.Северин
    5. ВНЕСЕНЫ:
       Производственно - техническим Управлением Минздрава СССР
       Заместитель начальника Управления О.Б.Архангельский
    6. СОГЛАСОВАН:  Центральным комитетом Профсоюза медицинских
                    работников ВЦСПС
                    Секретарь ЦК Т.И.Шатунова
                    Всесоюзным объединением "Медэкспорт"
                    Генеральный директор _____________________
                    Научно - техническим комитетом Центрального
                    военно - медицинского управления МО СССР
                    Председатель комитета ____________________
                    Главным управлением пожарной охраны МВД СССР
                    Начальник Управления А.К.Микеев
    7. ЗАКРЕПЛЕН:
       за Всесоюзным   научно   -   исследовательским   институтом
       медицинской техники Минздрава СССР

Приложение N 1
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин           	Пояснения             	
1.    Аппаратура             
гипербарической        
оксигенации (аппаратура
ГБО, бароаппаратура)   	Медицинская аппаратура (комплексы,
установки, аппараты, их агрегаты и
системы жизнеобеспечения, а также 
специальные приборы и             
оборудование), предназначенная для
гипербарической оксигенации       	
2.    Камера гипербарической 
оксигенации (камера    
барооксигенационная,   
барокамера)            	Агрегат бароаппарата,             
бароустановки или барокомплекса,  
состоящий из сосуда, работающего  
под давлением, оснащенный         
специальными приборами и          
оборудованием, предназначенный для
размещения в нем пациента         
(одноместная) или пациентов и     
необходимого обслуживающего       
персонала (многоместная)          	
3.    Системы                
жизнеобеспечения       
аппаратуры ГБО         
(баросистемы)          	Технические устройства            
бароаппарата, бароустановки или   
барокомплекса, предназначенные для
обеспечения необходимых условий   
проведения сеанса ГБО, в том числе
для поддержания жизнедеятельности 
и сохранения здоровья пациентов и 
обслуживающего персонала,         
находящегося в барокамере (системы
управления, контроля,             
кондиционирования, связи,         
диагностики, искусственной        
вентиляции легких, инфузии,       
аспирации и т.п.)                 
Например: система управления      
бароаппарата, система             
кондиционирования бароустановки,  
система пожаротушения             
барокомплекса и т.п.              	
4.    Кондиционер ГБО        
(барокондиционер)      	Агрегат бароаппарата,             
предназначенный для управления    
режимами измерения давления и     
параметрами кондиционирования     
гипербарической медицинской       
газовой среды (содержит элементы  
систем управления, контроля,      
кондиционирования, связи и др.).  	
5.    Приборы ГБО            	Специальные медицинские приборы   
(по ГОСТ 20790-82),               
предназначенные для получения,    
накопления и (или) анализа        
информации о состоянии организма  
человека, находящегося в          
гипербарической медицинской       
газовой среде.                    	
6.    Оборудование ГБО       
(барооборудование)     	Специальное медицинское           
оборудование (по ГОСТ 20790-82),  
предназначенное для обеспечения   
необходимых условий для пациента и
обслуживающего персонала,         
находящихся в гипербарической     
медицинской газовой среде во время
сеанса ГБО.                       	
7.    Бароаппаратура         
экспериментальная      	Бароаппаратура, предназначенная   
для экспериментов на биологических
жидкостях, тканях, органах и      
животных без непосредственного    
присутствия под давлением         
обслуживающего персонала.         	
8.    Аппарат                
гипербарической        
оксигенации            
(аппарат ГБО,          
аппарат                
барооксигенационный,   
бароаппарат)           	Медицинский аппарат (по ГОСТ      
20790-82), состоящий из барокамеры
и систем жизнеобеспечения ГБО,    
предназначенный для проведения    
сеанса ГБО (как правило, одному   
пациенту без непосредственного    
присутствия в барокамере          
обслуживающего персонала).        	
9.    Подвижная установка    
гипербарической        
оксигенации (установка 
барооксигенационная,   
установка ГБО,         
бароустановка)         	Подвижная медицинская установка   
(по ГОСТ 20790-82),               
предназначенная для проведения    
сеансов ГБО.                      	
10.   Комплекс               
гипербарической        
оксигенации            
(комплекс ГБО,         
комплекс               
барооксигенационный,   
барокомплекс)          	Медицинский комплекс (по ГОСТ     
20790-82), состоящий из барокамер 
различного назначения             
(терапевтическая, шлюзовая        
барокамера и т.п.), конструктивно 
и функционально связанных между   
собой, предназначенный для        
проведения сеансов ГБО одному или 
нескольким пациентам в присутствии
медицинского персонала.           	
11.   Давление               	В тексте употребляется как        
избыточное давление, измеряемое в 
кПа или МПа (кгс/кв. см).         	
12.   Давление расчетное     
в рабочих условиях     
для сосудов (барокамер)
и аппаратов <*>        	Давление, на которое производится 
их расчет на прочность (ГОСТ      
14249-80).                        	
13.   Давление расчетное     
в условиях испытаний   
для элементов сосудов  
(барокамер) и аппаратов	Давление, которому они            
подвергаются во время пробного    
испытания (ГОСТ 14249-80).        	
14.   Давление пробное в     
сосуде (барокамере)    
или аппарате           	Давление, при котором производится
испытание сосуда (барокамеры) или 
аппарата (ГОСТ 14249-80).         	
15.   Режимы барокамеры      
рабочие                	Заранее заданные оператором и     
установившиеся в барокамере       
параметры газовой среды (скорости 
изменения давления, величина      
постоянного давления, температура,
влажность и т.п.) в диапазоне     
максимальных характеристик        
бароаппарата.                     	
16.   Изопрессия             	Основной рабочий режим барокамеры,
характеризующийся величиной       
установившегося постоянного       
давления кПа (кгс/кв. см).        	
17.   Компрессия             	Рабочий режим барокамеры,         
характеризующийся скоростью       
увеличения давления кПа/мин       
(кгс/кв. см в мин).               	
18.   Декомпрессия           	Рабочий режим барокамеры,         
характеризующийся скоростью       
уменьшения давления, кПа/мин      
(кгс/кв. см в мин).               	
19.   Вентиляция             	Рабочий режим барокамеры,         
характеризующийся                 
производительностью (куб. дм/мин) 
принудительного проветривания по  
закрытому, полузакрытому или      
открытому контуру с целью         
коррекции параметров              
кондиционирования (газового       
состава, температуры, влажности). 	
20.   Продувка               	Рабочий режим барокамеры,         
характеризующийся максимальной    
величиной вентиляции по открытому 
контуру с целью частичной или     
полной замены газовой среды       
(например, воздушной на           
кислородную).                     	
21.   Режимы барокамеры      
лечебные (изопрессия   
лечебная, компрессия   
лечебная, декомпрессия 
лечебная и т.п.)       	Заранее назначенные лечащим врачом
(барофизиологом) рабочие режимы   
барокамеры в диапазоне,           
максимальном для конкретного      
пациента.                         	
22.   Экспозиция режима      	Продолжительность (мин. или ч.)   
рабочего или лечебного режима.    	
23.   Изопрессия максимальная
(давление рабочее)     	Максимальное избыточное давление  
внутри сосуда барокамеры,         
измеряемое в кПа или МПа (кгс/кв. 
см) (без учета допустимого        
кратковременного повышения        
давления во время действия        
предохранительного клапана),      
установленное заводом -           
изготовителем в формуляре         
барокамеры или бароаппарата       
(ГОСТ 14249-80).                  	
24.   Емкость барокамеры,    
куб. дм (куб. м)       	Внутренний геометрический объем   
сосуда барокамеры,                
предназначенного для размещения   
пациента и обслуживающего         
персонала во время баросеанса,    
ограниченный впускным и выпускным 
патрубками.                       	
25.   Энергоемкость          
барокамеры, кПа куб. м 	Величина, равная произведению     
максимального давления изопрессии 
(рабочего давления) на емкость    
барокамеры.                       	
26.   Парциальное давление   
кПа (кгс/кв. см)       	Абсолютное давление, производимое 
данным газом в газовой смеси. Оно 
равно абсолютному давлению,       
которое оказывал бы этот газ при  
данной температуре, заполнив весь 
объем, занятый смесью.            	
27.   Доза кислорода         
кПа ч (кгс ч/кв. см)   	Величина, равная произведению     
парциального давления вдыхаемого  
кислорода на экспозицию дыхания   
при этом давлении.                	
28.   Единицы измерения:     
28.1. Техническая атмосфера  	
ат - равна 1 кгс/кв. см давлению  
столба воды высотой 10 м или      
столба ртути высотой 735,6 мм.    	
28.2. Физическая атмосфера   	атм - равна 1,033 кгс/кв. см, что 
соответствует 10,33 м водяного    
столба или 760 мм ртутного столба.
Давление сверх атмосферного       
называется избыточным. Сумма      
атмосферного и избыточного        
давлений составляет абсолютное    
давление. Избыточное и абсолютное 
давления, измеряемые в технических
атмосферах, обозначаются          
соответственно ати или ата.       
Приборы, применяемые в технике,   
как правило, показывают избыточное
давление (например, пружинные     
манометры).                       
Согласно СИ 1 кгс/кв. см = 9,81 x 
4                    4          
10 Н/кв. м =  9,81 х 10 Па.       
В практической деятельности       
допускается пользоваться          
округленными (приблизительными)   
соотношениями между единицами     
давления: 1 ати = 1 кгс/кв. см =  
3                               
10 Па = 100 кПа = 0,1 МПа.        	
28.3. Паскаль                	Давление, вызываемое силой 1 H,   
равномерно распределенной по      
поверхности площадью 1 кв. м и    
нормально к ней                   
-3                
(1 Па = 1,02 x 1   кгс/кв. см =   
1 Н/кв. м)                        	
29.   Кислородная            
интоксикация           	Отравление (нанесение вреда       
организму) при превышении         
предельно допустимой, для данного 
пациента, дозы вдыхаемого         
кислорода                         	
30.   Баротравма             	Повреждение, вызываемое резким    
изменением давления окружающей    
атмосферы, чаще всего поражающее  
барабанную перепонку, внутреннее  
ухо, а также ткани и кровеносные  
сосуды легкого                    	
31.   Парацентез             	Прокол барабанной перепонки       	
32.   Ларингоспазм           	Спазм мускулатуры гортани,        
вызывающий полное закрытие        
предверия гортани и голосовой щели	
33.   Гиперемия              	Местное переполнение кровью       	
34.   Анемизирование         	Уменьшение количества эритроцитов 
и содержания гемоглобина в        
объемной единице крови            	
35.   Блокада евстахиевой    
трубы                  	Закрытие просвета слуховой трубы, 
соединяющей барабанную полость с  
носоглоткой.                      	
36.   Баросеанс              	Лечебно - профилактическая        
процедура гипербарической         
оксигенации, началом которой      
является герметизация (закрытие), 
а концом разгерметизация          
(открытие) барокамеры.            	
37.   Барооператор           	Медицинский работник,             
непосредственно управляющий       
бароаппаратом во время баросеанса,
имеющий допуск к работе на        
бароаппарате данного типа         	
38.   Зал ГБО (барозал)      	Специальное помещение для         
эксплуатации бароаппаратов,       
отвечающее требованиям ОМУ        
42-21-26-88                       	
39.   Отделение ГБО          
(бароотделение)        	Отделение, отвечающее требованиям 
ОМУ 42-21-26-88                   	
40.   Пациент                	Человек (взрослый или ребенок),   
подвергаемый медицинскому         
исследованию или лечению          	
41.   Обслуживающий          
персонал               	Медицинский и технический         
персонал, имеющий допуск (в       
соответствии с настоящим          
стандартом) к эксплуатации        
бароаппаратов, осуществляющий     
эксплуатацию и обслуживание       
данного бароаппарата.             	

--------------------------------
<*> Заведомо превышает максимальную изопрессию.

Приложение N 2
Обязательное

      АППАРАТ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ (БАРОАППАРАТ) <*>

  _______________________________________________________________
                        (название, модель)

        Государственный регистрационный N <**> ___________

                          ФОРМУЛЯР <***>

                 Заводской N ____________________

                 Начало эксплуатации ____________

--------------------------------
<*> Допускается наличие дополнительных формуляров (паспортов) основных агрегатов бароаппарата, соответственно:
- камера гипербарической оксигенации (барокамера);
- кондиционер гипербарической оксигенации (барокондиционер);
- системы жизнеобеспечения гипербарической оксигенации (например: система управления бароаппарата и др.)
<**> Регистрационный номер в Государственном реестре медицинских изделий, разрешенных приказами Министерства здравоохранения СССР для применения в медицинской практике (P-I).
<***> Разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-68 (СТ СЭВ 1798-79):

Типовая форма
(Формат 218 х 290 в жесткой обложке)

СОДЕРЖАНИЕ

N раздела	Наименование раздела              	NN   
страниц	
    1      Общие указания
    2      Общие сведения об изделии
    3      Основные технические данные и характеристики
    4      Комплект поставки
    5      Свидетельство о приемке
    6      Свидетельство о консервации и обезжиривании
    7      Свидетельство об упаковке
    8      Гарантии изготовителя, изменения ресурсов,
           сроков службы и хранения
    9      Сведения о рекламациях
    10     Сведения о хранении
    11     Сведения об установке (монтаже) и вводе в
           эксплуатацию
    12     Сведения о консервации, расконсервации и
           обезжиривании при эксплуатации
    13     Сведения о движении и закреплении изделия
           при эксплуатации
    14     Учет работы
    15     Учет неисправностей при эксплуатации
    16     Особые замечания по эксплуатации изделия и
           аварийным случаям
    17     Учет технического обслуживания
    18     Периодический контроль основных технических
           характеристик при эксплуатации и хранении
    19     Поверка измерительных приборов поверочными
           органами
    20     Результаты технического освидетельствования
           специальными контрольными органами
    21     Сведения об изменениях конструкции
           бароаппарата и его составных частей во время
           эксплуатации и ремонта
    22     Сведения о замене составных частей
           бароаппарата за время эксплуатации
    23     Сведения о ремонте изделий
    24     Сведения о результатах проверки
           инспектирующими и проверяющими лицами
    25     Особые отметки
    26     Перечень приложений
    27     Приложения
    28     Лист регистрации изменений
    29     Лист опломбирования формуляра

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Общие положения
1.1.1. Формуляр является неотъемлемым эксплуатационным документом и должен постоянно находиться с бароаппаратом.
1.1.2. Ответственность за состояние и правильное заполнение формуляра в процессе эксплуатации изделий несет ответственный за исправное техническое состояние бароаппарата, назначенный приказом руководителя эксплуатирующей организации (ответственный за и.т.с.).
1.1.3. В каждый раздел формуляра должны быть внесены только те записи, которые предусмотрены формой данного раздела.
1.1.4. Началом эксплуатации считать дату наполнения барокамеры, состыкованной с кондиционером, кислородом до рабочего давления. Эту дату эксплуатирующая организация проставляет на титульном листе формуляра и сообщает ее заводу - изготовителю.
1.1.5. Заполненный формуляр должен следовать вместе с бароаппаратом при его передаче из одной эксплуатирующей организации в другую, в ремонт и из ремонта.
1.1.6. Записи в формуляре и паспортах необходимо вести четко, без помарок и подчисток. Записи карандашом не допускаются. Ошибочную запись необходимо аккуратно зачеркнуть и сделать правильную запись. Исправление в формуляре на том листе, на котором сделано исправление, и заверяют подписью соответствующего должностного лица и печатью.
1.1.7. При ведении записей в графах "Дата" проставляют число, месяц и год арабскими цифрами (по две цифры). После каждых двух цифр ставится точка, например "05.06.82", что означает 5 июня 1982 года. Дату вне граф проставляют следующим образом: число и год - арабскими цифрами, месяц - словами, например "05 июня 1982 года".
1.1.8. Учет работы производят в тех же единицах, в которых указан ресурс работы.
1.1.9. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомится с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации данного изделия.
1.2. Ведение формуляра.
1.2.1. Формуляр заполняется заводом - изготовителем, представителями завода - изготовителя, эксплуатирующей организацией, ремонтной организацией, которой дано разрешение заводом - изготовителем производить ремонт бароаппаратов.
1.2.2. Заводом - изготовителем заполняются разделы: 2 - 8, 27.1 - 27.9.
1.2.3. Эксплуатирующая организация заполняет разделы: 10, 12 - 22, 29, в разделе 2 заполняет графы "наименование и адрес организации - владельца"; в разделах 4.2, 4.3, 8.4, 9, 12.2, 14 - 24, ответственный за исправное техническое состояние бароаппарата подтверждает своей подписью контроль выполнения работ и ознакомление с произведенными записями.
1.2.4. Представители завода - изготовителя, эксплуатирующая и ремонтная организации заполняют разделы: 4.2, 4.3, 8.4, 9, 11, 21, 22, 23, 25, 27.10.
1.2.5. Раздел 24 заполняется представителями завода - изготовителя или инспектирующими лицами.
1.2.6. Пломбировку прошнурованного формуляра, подтверждение подписью закрепления, установки и ввода в эксплуатацию, технического освидетельствования, изменений ресурса, сроков службы и хранения производит ответственный по надзору за бароаппаратами (разделы 8, 11, 13.2, 20 и 29).

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2.1. Наименование изделия                                       │
│2.2. Обозначение (тип)                                          │
│2.3. Дата выпуска                                               │
│2.4. Заводской номер                                            │
│2.5. Наименование завода - изготовителя, его адрес              │
│2.6. Назначение                                                 │
│2.7. Форма и конструктивные размеры  По чертежу ________________│
│                                     и комплекту входящей в него│
│                                     документации.              │
│2.8. Технические условия             ТУ _____________           │
├────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│2.9. Наименование                   │         Адрес             │
│     организации - владельца        │                           │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики        
(показатели) <*>       	Обозна-   
чение     	Размерность   	Величина  
(значение)	
1.  Емкость                 	Е         	куб. м       		
2.  Содержание кислорода в  
рабочем газе            	Скр       	%          		
3.  Группа подвижности по   
ГОСТ 20790-82           	Г         
п        	-          	1 (стацио-
нарная)   
или 2     
(перед-   
вижная, не
предназна-
ченная для
работы при
передвиже-
ниях) и   
т.п.      	
4.  Функциональные          
возможности             
(реанимационная,        
терапевтическая,        
радиологическая и т.п.) 	П         
фв       	-          	Реанима-  
ционная,  
терапевти-
ческая    
или радио-
логическая
и т.п.    	
5.  Максимальное давление   
изопрессии              
(рабочее давление)      

Минимальное давление    
изопрессии              	И         
макс     
(Р        
раб)    
Ди        
мин     	кПа (кгс/кв. см)

кПа (кгс/кв. см)		
6.  Расчетное давление      	Др        
(Р    )   
расч    	кПа (кгс/кв. см)		
7.  Пробное давление        
гидравлическое      
пневматическое      	Д  (Рпр.г)
ПГ       
Д  (Рпр.п)
ПП       	-"-             

-"-             		
8.  Показатель герметичности	П         
гр       	кПа/мин         
(кгс/кв. см мин)		
9.  Устойчивость к          
климатическим           
воздействиям при        
эксплуатации            
температура         

влажность           	

У         
кэт      
У         
кэв      	

град. С         

%               		
10. Испытательная среда     	И         
с        			
11. Температура             
испытательной среды     	Т         
ис       	град. С         		
12. Максимальная            
скорость компрессии     	Ск        
макс    	кПа/мин         		
13. Минимальная             
скорость компрессии     	Ск        
мин     	-"-             		
14. Максимальная            
скорость декомпрессии   	Сд        
макс    	-"-             		
15. Минимальная скорость    
декомпрессии            	Сд        
мин     	-"-             		
16. Время непрерывной       
работы                  	нр        	часы            		
17. Коэффициент цикличности 	К         
пр       	-               		
18. Расход газа режима      
изопрессии              	Р         
ги       	куб. м/ч        		
19. Расход газа на I цикл   	Р         
гц       	-"-             		
20. Потребляемая мощность   	W         	ВА              		
21. Масса                   	М         	кг              		
22. Габаритные размеры      	ДХШХВ     	мм              		
23. Гарантийный срок        
хранения                	Г         
рсх      	годы            		
24. Гарантийный срок        
эксплуатации            	Г         
рсэ      	годы            		
25. Гарантийная наработка   	Р         
рн       	циклы           		
26. Средняя наработка на    
отказ                   	То        	циклы           		
27. Установленная           
безотказная наработка   	Т         
у        	циклы           		
28. Назначенный срок службы 	Т         
сл.н.    	годы            		
29. Назначенный ресурс      	Т         
рн       	циклы           		
30. Назначенный срок службы 
иллюминаторов           	Т         
сл.н.    	годы            		
31. Назначенный ресурс      
иллюминаторов           	Т         
рни      	циклы           		
32. Среднее время           
восстановления          
работоспособного        
состояния               	Т         
в        	часы            		
33. Средний срок            
сохраняемости           	Т         
с        	годы            		
34. Установленный срок      
сохраняемости           	Т         
су       	годы            		

--------------------------------
<*> Примечание: Необходимость нормирования конкретного показателя бароаппарата и его составных частей определяется по ГОСТ 4.117-84 и согласовывается с заказчиком. Не указывают показатели составных частей, формуляра или паспорта, на которые включены в комплект эксплуатационных документов на бароаппарат.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Комплектация <*>

NN
пп	Обозначение	Наименование	Коли-  
чество,
шт.    	Габаритные
размеры,  
мм        	Масса
кг   	Завод-
ской  
номер 	Обозначе- 
ние уклад-
ного места	Примечание	

-------------------------------
<*> Заполняется в следующей последовательности:
1. Составные части изделия, механически не связанные между собой при поставке и непосредственно входящие в состав изделия;
2. Съемные и сменные сборочные единицы и детали, которые снимают с изделия на время транспортировки и хранения;
3. Комплекты (запасные части, инструменты, принадлежности и материалы);
4. Групповой, поверочный и (или) ремонтный комплект ЗИП (при наличии);
5. Укладки;
6. Эксплуатационные документы;
7. Инструкция по применению изделия, утвержденная Минздравом СССР с указанием в "Примечании" года начала ее поставки (при наличии);

4.2. Изменения в комплектации

NN
пп	Обозна-
чение  	Наимено-
вание   	Кол-во	Завод-
ской N	Дата  	Причи-
на    	Основа-
ние    	Фамилия
сделав-
шего   
запись 	Под-
пись	Подпись от-
ветственно-
го за исп- 
равное тех-
ническое   
состояние  	
					уста-
новки	сня-
тия 						

4.3. Изменения в эксплуатационно - технической документации

NN
пп	Обозна-
чение  	Наимено-
вание   	Основание
изменения	Способ  
внесения	Место вне- 
сения, раз-
дел, стра- 
ница       	Содержание
изменения 	Фамилия
сделав-
шего   
запись 	Подпись	Подпись от-
ветственно-
го за исп- 
равное тех-
ническое   
состояние  	

                    5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

    5.1. Бароаппарат
         ____________________________________ заводской номер ___
         (наименование изделия) (обозначение)
соответствует стандарту/техническим условиям/_____________________
                                             (номер стандарта или
_______ и признан годным для эксплуатации.
ТУ)
                                           Дата выпуска __________
    5.2. При испытаниях получены следующие результаты:
    5.2.1. При проверке герметичности избыточным давлением _______
кПа (__________ кгс/кв. см)
Падение давления за ___ минут ____ кПа(кгс/кв. см).
    5.2.2. Минимальная скорость компрессии в бароаппарате ____ кПа
                                                               ---
                                                               мин
(    кгс/кв. см)
----------------
       мин
    5.2.3. Сопротивление  изоляции  электрических  цепей  проводов
относительно бароаппарата ______ МОм при температуре _____ град. C
и относительной влажности ____%.
    5.2.4. Сопротивление   между  клеммой  заземления  больного  и
наконечником провода заземления ___ Ом.

    М.П.     Подпись лиц, ответственных за приемку

    5.3. Заключение представителя заказчика  (о  годности  изделия
для эксплуатации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    М.П.     Подпись представителя заказчика

          6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И ОБЕЗЖИРИВАНИИ

    6.1. Специальная обработка  бароаппарата  для  консервации  не
производится.   Упаковка   обеспечивает  хранение  бароаппарата  в
закрытом  помещении,  воздух  которого   не   содержит   примесей,
вызывающих  коррозию  металла  или влияющих на свойства оргстекла,
резины и пластмасс при температуре  от  ___  до  ____  град.  С  в
течение ____ лет с сохранением полной работоспособности.
    6.2. Рабочие части бароаппарата ____  зав.  N  ______  выпуска
_____   г.,   имеющие   контакт  с  рабочей  средой  (кислородом),
обезжирены.
    Дата обезжиривания ______________
    Обезжиривание произвел ____________ (подпись)
    Бароаппарат после    обезжиривания   принял   и   опломбировал
__________ (подпись)                                  М.П.

    На пломбу нанесено клеймо __________

                   7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

    Бароаппарат ______________ ______________ заводской номер ____
                (наименование) (обозначение)
    Упакован _______________________________ согласно требованиям,
             (наименование или шифр предприятия,
                производившего упаковку)
предусмотренным конструкторской документацией.

    Дата упаковки ________________
    Упаковку произвел ____________ (подпись)
    Изделие после упаковки принял _________ (подпись)      М.П.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИЗМЕНЕНИЯ РЕСУРСА, СРОКОВ
СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие бароаппарата требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в инструкции по эксплуатации.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации _____ месяцев со дня ввода аппарата в эксплуатацию, но не более _____ месяцев со дня отгрузки предприятием - изготовителем. Гарантийный срок хранения ____ месяцев с момента изготовления.
На детали бароаппарата из резины, кожи и клеенки гарантия _____ месяцев.
8.3. В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель безвозмездно ремонтирует и заменяет прибор и его части по предъявлению гарантийного талона.
8.4. Изменения ресурсов, сроков службы, хранения и гарантийных обязательств

Дата	Наименование
показателей 	Измене-
ние    	Установлен- 
ное значение	Основание     
(наименование,
N и дата доку-
мента)        	Организация, 
должность,   
фамилия, под-
пись, произ- 
водившего    
изменения    	Подпись   
ответ-    
ственного 
по надзору
за бароап-
паратами  	Подпись от- 
ветственного
за неисправ-
ное техни-  
ческое сос- 
тояние баро-
аппаратов   
(и.т.с.)    	

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Дата и
время 
отказа	Наработка
до отказа
часы     
(циклы)  	Характер   
неисправ-  
ности      
(внешнее   
проявление)	Причина  
неисправ-
ности    	Дата нап- 
равления  
рекламации
<*>       	Организация,
должность,  
фамилия ус- 
транившего  
неисправ-   
ность       	Подпись
и дата 	Подпись  
ответств.
за и.т.с.	Приме-
чание 	

--------------------------------
<*> В случае отказа аппарата в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес предприятия - изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание заявку на ремонт, замену с указанием своего адреса и номера телефона, дефектную ведомость, а также гарантийный талон.

10. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение бароаппарата допускается в отапливаемом помещении при температуре от ____ до _____ град. С при влажности воздуха до ____%. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла или влияющих на свойства оргстекла, пластмассы, резины.

Дата       	Место и условия
хранения    
(град. С,   
влажность)   	Должность	Фамилия, имя
и отчество  
ответствен- 
ного за     
хранение    	Подпись от-
ветственно-
го лица и  
дата       	
установки
на хране-
ние      	снятия с
хранения					

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ (МОНТАЖЕ) И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

NN
пп	Дата	(Установка (стыков-
ка с бароаппаратом)
<*>                	Начало    
эксплуата-
ции (дата)	Организация,
должность и 
фамилия про-
изводившего 
установку и 
ввод в      
эксплуатацию	Подпись от-  
ветственного 
по надзору за
бароаппарата-
ми           	Подпись от- 
ветственного
за и.т.с.   	

--------------------------------
<*> Указать тип барокондиционера, заводской N и дату изготовления.

12. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, РАСКОНСЕРВАЦИИ
И ОБЕЗЖИРИВАНИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

12.1. Специальная обработка бароаппарата для консервации не производится
12.2.
NN
пп	Наименование 
изделия агре-
гата, детали 	Заводской
номер  	Причина про- 
ведения обез-
жиривания    	Дата     
обезжири-
вания    	Организация, 
должность,   
фамилия, про-
изводившего  
обезжиривание	Подпись	Подпись    
ответствен-
ного за    
и.т.с.     	

13. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.1. Сведения о движении бароаппарата при эксплуатации

Поступил      	Должность, фа-  
милия и подпись 
приказа (наряда)	Отправлен     	Должность, фамилия
и подпись лица, 
ответственного за 
отправку      	
откуда	номер и дата
приказа   
(наряда)   		куда	номер и  
дата приказа
(наряда)  		

13.2. Сведения о закреплении бароаппарата при эксплуатации

Должность,  
ответственность	Фамилии ответствен-
ных за исправное   
техническое состоя-
ние и безопасную   
эксплуатацию баро- 
аппарата           	Номер и дата   
приказа     	Организация,  
выдавшая удос-
товерение на  
право эксплу- 
атации баро-  
аппарата.     
Номер и дата  
удостоверения 	Должность, фами-
лия и подпись   
ответственного  
по надзору за   
бароаппаратами  	
		о назна-
чении   	об отчис-
лении    			

14. УЧЕТ РАБОТЫ

Месяцы 	Годы                                               	
	19__ г.    	19__ г.    	19__ г.    	19__ г.    	19__ г.    	19__ г.    	
	часов
(цик-
лов) 	подпись 
ответст.
за      
и.т.с.  	часов
(цик-
лов) 	подпись 
ответст.
за      
и.т.с.  	часов
(цик-
лов) 	подпись 
ответст.
за      
и.т.с.  	часов
(цик-
лов) 	подпись 
ответст.
за      
и.т.с.  	часов
(цик-
лов) 	подпись 
ответст.
за      
и.т.с.  	часов
(цик-
лов) 	подпись 
ответст.
за      
и.т.с.  	
Январь  													
Февраль 													
Март    													
Апрель  													
Май     													
Июнь    													
Июль    													
Август  													
Сентябрь													
Октябрь 													
Ноябрь  													
Декабрь 													
Всего с 
начала  
эксплуа-
тации   													

15. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата и время отказа
изделия или его    
составной части.   
Режим работы,      
характер нагрузки  	Характер     
(внешнее про-
явление не-  
исправностей)	Причина неис- 
правности     
(отказа) коли-
чество часов  
работы отка-  
завшего эле-  
мента изделия 	Принятые меры  
по устранению  
неисправности, 
расход ЗИП или 
отметка о нап- 
равлении рекла-
мации          	Должность, 
фамилия и  
подпись    
лица, от-  
ветственно-
го за ус-  
транение   
неисправ-  
ности      	Подпись
ответ- 
ственно
го за  
и.т.с. 	Приме-
чание 
<*>   	

--------------------------------
<*> В графе "Примечание" указывают время, затраченное на устранение неисправности и другие необходимые данные.

16. ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И
АВАРИЙНЫМ СЛУЧАЯМ

Дата	Особые замечания по
эксплуатации и   
аварийным случаям  	Принятые меры	Должность, фамилия 
и подпись      
ответственного лица	Подпись    
ответственного
за и.т.с.  	

17. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического
обслуживания  	Результаты про- 
верки записей   
в журнале техни-
ческого состоя- 
ния ежедневных  
и ежемесячных ТО	Замечания о
техническом
состоянии 	Должность, фамилия
и подпись     
ответственного  
за и.т.с.     	

18. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ

N  
строки	Проверяемая характеристика	Дата проведения измерения       	Подпись  
ответст- 
венного  
за и.т.с.	
	наименование
и единица 
измерения 	величина   	19__ г.	19__ г.	19__ г.	19__ г.	19__ г.		
		номи-
наль-
ная  	предель-
ного    
отклоне-
ния     							

19. ПОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПОВЕРОЧНЫМИ ОРГАНАМИ

N  
строки	Наиме- 
нование
прибора	Завод-
ской  
номер 	Класс   
точнос- 
ти, пог-
решность	Перио-  
дичность
поверки 	Дата поверки                          	
					19__ г.   	19__ г.   	19__ г.  	19__ г.  	19__ г.  	
					Дата	Подпись
пове-  
рителя 
или    
отв. за
и.т.с. 	Дата	Подпись
пове-  
рителя 
или    
отв. за
и.т.с. 	Дата	Подпись
пове-  
рителя 
или    
отв. за
и.т.с. 	Дата	Подпись
пове-  
рителя 
или    
отв. за
и.т.с. 	Дата	Подпись
пове-  
рителя 
или    
отв. за
и.т.с. 	

20. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Дата ос- 
видетель-
ствования	Наименование
и      
обозначение 	Результаты 
освидетель-
ствования  	Периодич-  
ность осви-
детельство-
вания      	Срок следую- 
щего освиде- 
тельствования	Должность, 
фамилия и  
подпись   
представителя
контрольного 
органа    	Подпись 
ответ-  
ственно-
го по   
надзору 
за баро-
аппара- 
тами    	Подпись 
ответ-  
ственно-
го за   
и.т.с.  	

21. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ИНСТРУКЦИИ БАРОАППАРАТА
И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА

Основание
(наимено-
вание до-
кумента, 
N и дата)	Дата   
проведения
измерений 	Содержание 
проведенных
работ    	Характеристика 
работы изделия 
после проведен-
ных изменений  	Организация, 
должность и  
подпись лица,
ответствен-  
ного за      
проведенное  
изменение    	Подпись    
ответствен-
ного за    
и.т.с.     	Примечание	

22. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БАРОАППАРАТА
ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

NN
пп	Обозна-
чение  	Наиме- 
нование	Снятая часть      	Вновь установленная 
часть        	Организация,  
дата, должность, 
фамилия и подпись
лица,      
ответственного за
проведение замены	Подпись  
проверяв-
шего, от-
ветствен-
ного за  
и.т.с.   	
			завод-
ской  
N     	число   
отработ.
часов   
(циклов)	причина 
выхода  
из строя	наименова- 
ние и обоз-
начение    	заводской
номер    			

23. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЙ

23.1. Сведения о ремонте бароаппарата

NN
пп	Наименование
и обозначение
составной  
части изделия	Основание
для сдачи
в ремонт 	Дата     	Наименование
ремонтной  
организации 	Перечень основных
работ при ремонте	Фамилия и подпись	
			сдача
в ре-
монт 	выхо- 
да из 
ремон-
та    			прово-  
дившего 
ремонт  	приняв- 
шего из 
ремонта 
(ответ- 
ственно-
го за   
и.т.с.) 	

23.2. Сведения о ремонте иллюминаторов

Дата	Наименование
работ    	Основание	Организация,
проводившая 
работы    	Ф.И.О. лица,
проводившего
ремонт    	Подпись	Подпись  
ответст- 
венного  
за и.т.с.	

23.3. Сведения о ремонте предохранительного клапана

Дата	Наименование
работ    	Основание	Организа-
ция,про- 
водившая 
работы   	Ф.И.О. лица,
проводившего
ремонт    	Подпись	Подпись    
ответственного
за и.т.с.  	

24. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ
И ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ

Дата	Вид осмотра 
или проверки
(аппарата, 
формуляра и 
др.)    	Результат
осмотра 
или   
проверки 	Организация,
должность, 
фамилия и  
подпись   
проверяющего	Подпись    
ответствен-
ного за    
и.т.с.     	Примечание	

                        25. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                     26. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

                                                              Стр.

    26.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ КЛАПАНЕ
                        СОСУДА БАРОКАМЕРЫ
    26.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ АППАРАТУРЕ
                        БАРОАППАРАТА
    26.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ АППАРАТУРЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ,
                        УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
                        И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ, РАЗРЕШЕННОЙ К
                        ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВМЕСТНО С БАРОАППАРАТОМ
    26.4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КАРТА ИЗМЕРЕНИЙ СОСУДА БАРОКАМЕРЫ
    26.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
                        СОСУДА БАРОКАМЕРЫ
    26.6. ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СВЕДЕНИЯ О НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ СВАРНЫХ
                        СОЕДИНЕНИЙ СОСУДА БАРОКАМЕРЫ
    26.7. ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
    26.8. ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОЕКТА
    26.9. ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ

27. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение N 1
(к формуляру)

27.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ КЛАПАНЕ СОСУДА
БАРОКАМЕРЫ

Тип предохранительного
клапана       	Кол-во	Место  
установки	Диаметр,
мм   	Пропускная 
способность 
кг/ч    
(куб. дм/мин)	Давление на- 
чала открытия
кПа          
(кгс/кв. см) 	Номер  
паспорта	

Приложение N 2
(к формуляру)

27.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ АРМАТУРЕ БАРОАППАРАТА

NN
пп	Обозначение	Наименование	Кол-во	Условный 
проход  
(диаметр,
мм)   	Рабочее 
давление
кПа     
(кгс/   
кв. см) 	Допустимые рабочие  
параметры       	Материал корпуса	
						макс. давл. 
кПа        
(кгс/кв. см)	темпера-
тура,   
град. С 	Марка	Стандарт	

Приложение N 3
(к формуляру)

27.3. СВЕДЕНИЯ О БЛИСТЕРАХ И ИЛЛЮМИНАТОРАХ

NN
пп	Обозна-
чение  	Размеры, мм  	Мате-
риал 	Стан-
дарт 	Мини- 
маль- 
ная   
толщи-
на де-
тали  	Прочностные характеристики по стандарту 	Завод-
ской N	
		диаметр	глуби-
на вы-
тяжки 				Ударная  
вязкость,
кгс      
см/кв. см	Предел те- 
кучести при
растяжении,
кгс/кв. см,
не менее   	Относи-  
тельное  
удлинение
при раз- 
рыве, в %	Серебро- 
стойкость
по aцeтo-
ну, мин, 
не менее 		

Приложение N 4
(к формуляру)

27.4. СВЕДЕНИЯ ОБ АППАРАТУРЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ,
АВТОМАТИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ,
РАЗРЕШЕННОЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СОВМЕСТНО С БАРОАППАРАТОМ

7.1. Автоматические устройства:
7.2. Контрольно - измерительные приборы:
7.3. Системы жизнеобеспечения
7.3.1. Системы управления:
7.3.2. Функциональная аппаратура:
7.3.3. Диагностическая аппаратура:

Приложение N 5
(к формуляру)

27.5. КАРТА ИЗМЕРЕНИЙ СОСУДА БАРОКАМЕРЫ

NN
пп	Наименование	Обозначение	Завод-
ской N	Номер  
рисунка	Размеры              	
					А         	Б           	
					номи-
наль-
ный  	допус-
тимый 	изме-
рен- 
ный  	номи-
наль-
ный  	допус-
тимый 	изме-
рен- 
ный  	

Отклонение привалочной плоскости    
от плиты                	
допустимое    	фактическое    	

Отклонение поверхности от номинального
положения               	
В        	Г         	
допус-
тимое 	фактичес-
кое      	допусти-
мое     	фактичес-
кое      	

Приложение N 6
(к формуляру)

27.6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
СОСУДА БАРОКАМЕРЫ

Наименование
узла, для   
которого из-
готовлялись 
контрольные 
соединения  	Обозначение	Завод-
ской N	Номер и 
дата    
сертифи-
ката    	Механические испытания       	Оценка	Клеймо  
сварщика	
				сварное соединен. 	наплавл. металл			
				Р         
20       
кгс/кв. мм	диаметр 
отправки
и угол  
загиба  	Р         
20       
кгс/кв. мм	А , %
5   			

    Примечание: Р   - предел прочности на разрыв при 20 град. С;
                 20
                А   - относительное удлинение при разрыве.
                 5

Приложение N 7
(к формуляру)

27.7. ДАННЫЕ О НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
СОСУДА БАРОКАМЕРЫ

NN
пп	Наименование	Номер 
элемента	Заводской
номер  	Метод 
контроля	Объем  
контроля	Выявленные
дефекты 	Оценка	
Разбивка сварных швов на участки контроля                  	

КАРТА КОНТРОЛЯ

N участка	Заключение РЛ и классификация 
дефекта            	Метод устранения	Приемка БТК	
I подварка                                 	
II подварка                                 	

Приложение N 8
(к формуляру)

27.8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

NN
пп	Наименование
элемента    	Обозначение	Завод-
ской N	Испыта-
тельная
среда  	Пробное  
избыточное 
давление  
кПа,    
(кгс/кв. см)	Продолжи-
тельность
выдержки,
мин      	Темпе- 
ратура 
град. С	Дата	Оценка	
1 										
2 										
3 										
4 										
5 										

Приложение N 9
(к формуляру)

27.9. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОЕКТА (Замена материалов,
разрешенные отклонения от требований чертежа,
ремонт при изготовлении)

NN
пп	N документа,
разрешенного
отклонения  	Содержание отклонения          	ГРИФ БТК	

Приложение N 10
(к формуляру)

    Завод - изготовитель
    адрес, реквизиты, телефон

                   27.10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН <*>
                   на ремонт (замену) в течение
                        гарантийного срока

    Изделие медицинской техники __________________________________
                                   наименование и тип изделия
    ______________________________________________________________
                        номер ГОСТ или ТУ
    Номер и дата выпуска _________________________________________
                           (заполняется заводом - изготовителем)
    Приобретен ___________________________________________________
                  (дата, подпись и штамп торгующей организации)
    Введен в эксплуатацию ________________________________________
                                     (дата, подпись)
    Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием ____
    города ______________

                                     Подпись и печать руководителя
                                     ремонтного предприятия

                                     Подпись и печать руководителя
                                     учреждения - владельца
--------------------------------
<*> Прилагается 3 гарантийных талона.

28. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)    	Всего   
листов  
(страниц)
в докум.	N    
документа	Входящий  
N сопрово-
дительного
документа 
и дата    	Подпись	Дата	
	изменен-
ных     	заменен-
ных     	новых	изъятых						

                29. ЛИСТ ОПЛОМБИРОВАНИЯ ФОРМУЛЯРА

    Итого в формуляре прошнурованных и опломбированных ____ листов

    Ответственный за безопасную
    эксплуатацию бароаппарата               __________________
                                                 (фамилия)

                                            __________________
                                                 (подпись)

    Ответственный по надзору
    за бароаппаратами                       __________________
                                                 (фамилия)

                                            __________________
                                                 (подпись)

    М.П.    "   "___________ 19 ___ г.

Приложение N 3
Справочное

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕЗЖИРИВАНИЮ

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция распространяется на одноместные лечебные бароаппараты. Обезжиривание узлов и деталей указанного оборудования, поверхности которых соприкасаются с рабочей средой <*> производится в процессе изготовления, после монтажа и ремонта, а также при эксплуатации:
--------------------------------
<*> Под рабочей средой здесь и далее подразумевается кислород.

- в процессе изготовления обезжиривание изделий производит завод - изготовитель, что должно быть подтверждено актом (Приложение 8 к ОМУ 42-21-26-88), прилагаемым к сопроводительной документации на изделие, в паспорт (формуляр) на изделие вносится пометка "ОБЕЗЖИРЕНО";
- при монтаже обезжириванию не подлежат изделия, имеющие подтверждение об обезжиривании на заводе - изготовителе, прибывшие на место монтажа с сохраненными опломбированными заглушками, если при проведении монтажа исключается загрязнение маслом поверхностей, соприкасающихся с рабочей средой (обязательному обезжириванию подлежат законсервированные жировыми смазками детали и изделия, а также загрязненные при монтаже);
- после капитального ремонта производится обезжиривание всех деталей и узлов, соприкасающихся с рабочей средой; при проведении прочих ремонтных работ обезжириванию подлежат вновь устанавливаемые взамен старых, узлы и детали (см. обезжиривание при монтаже), а также при загрязнении маслом рабочих поверхностей;
- при эксплуатации обезжиривание изделий производится по технологии, разработанной заводом - изготовителем и в сроки, устанавливаемые технологической документацией, прилагаемой к изделию.
Проведение обезжиривания после монтажа, ремонта, а также при эксплуатации должно быть подтверждено актом (приложение 10) к ОСТ.
1.2. Подготовкой и проведением всех работ по обезжириванию должно руководить лицо, назначенное письменным распоряжением администрации учреждения, проводящего обезжиривание. Руководитель работ полностью отвечает за соблюдение технологии обезжиривания, осуществляет технологический контроль, обеспечивает технику безопасности и составление технической документации.

2. Применяемые материалы

2.1. Обезжиривание внутренней поверхности барокамеры, особенно элементов остекления и отдельных деталей пульта управления (они перечисляются в инструкции по эксплуатации завода - изготовителя) следует производить растворами и составами, рецептура которых указана в этой инструкции. Обезжиривание остальных деталей и узлов, имеющих контакт с рабочей средой, следует производить водными моющими растворами (см. таблицу).
2.2. Дезинфекцию масок для индивидуального дыхания, шлангов для подвода кислорода или газовых смесей к дыхательным аппаратам и прочего кислородного оборудования рекомендуется проводить 80%-ным этиловым спиртом - ректификатом. Использовать для дезинфекции спирт - сырец или денатурат ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2.3. Компоненты моющих растворов должны быть нетоксичны, не должны выделять вредных запахов и оказывать вредного воздействия на материалы обрабатываемых изделий.
Необходимо обеспечить возможность полного слива моющего раствора и удалению его остатков промывкой водой.

Таблица

СОСТАВЫ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ И РЕЖИМ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

Рецептура моющего раствора	Режим обезжиривания  	Применение  	
компоненты   
раствора    	кол-во  
г/куб. дм 	темпера- 
тура,    
град. С  	продолжитель-
ность обезжи-
ривания, мин 		
1. Натрий     
фосфорнокислый
(тринатрий-   
фосфат),      
ГОСТ 9337-79  
ГОСТ 201-76   	15     	60+80   	30       	Нержавеющая  
сталь всех   
марок,       
углеродистая 
сталь,       
чугун, медь, 
латунь       	
Моющее        
средство <*>  					
2. Стекло     
натриевое,    
жидкое,       
ГОСТ 13078-81 	20     	-"-    	-"-       	То же и      
алюминий и   
его сплавы   	
3. Натрий     
гидрат окиси  
(едкий натрий)
<**>          
ГОСТ 4328-77, 
ГОСТ 2263-79  	10     	-"-    	15       	Нержавеющая  
сталь всех   
марок, медь, 
латунь       	
Натрий        
фосфорно -    
кислый        
(тринатрий-   
фосфат),      
ГОСТ 9337-79  	15     				
Стекло        
натриевое     
жидкое        
ГОСТ 43078-81 					
Моющее        
средство      					
4. Моющий     
состав МЛ-2,  
ТУ 84-38-68   	50     	+68 +80 	30      	Нержавеющая  
сталь всех   
марок,       
углеродистая 
сталь,       
чугун, медь, 
латунь,      
алюминий и   
его сплавы   	
5. Моющие     
средства      
бытовой       
химии <***>   	60     	-"-   	-"-     	-"-       	

--------------------------------
<*> Используется одно из следующих средств:
- вещество вспомогательное ОП-7, СП-10, ГОСТ 8433-57 (2-3 г/куб. дм)
- моющий препарат синтанол ДС-10, ТУ 6-14-313-68 (5 г/куб. дм);
- средства бытовой химии ("Дон", "Светлана" и др.) в растворах 1, 2, 3 (5 г/куб. дм).
<**> Раствор для сильно загрязненных деталей.
<***> При использовании растворов необходимо осматривать изделия после промывки и просушки. Сухие остатки моющих растворов должны быть удалены.

2.4. Для приготовления растворов применяется пожарно - питьевая вода. Использование воды из системы оборотного водоснабжения недопустимо.
Для предотвращения коррозии при обезжиривании моющими растворами рекомендуется добавлять ингибиторы коррозии из расчета на 1 куб. дм воды/1 г двухромовокислого калия (ГОСТ 4220-75). Последний непригоден для цветных металлов.
2.5. Применение растворителей для обезжиривания изделий разрешается только при условии строгого соблюдения требований безопасности при обезжиривании кислородного оборудования и п. 4 настоящего приложения.

3. Порядок проведения обезжиривания

Процесс проведения обезжиривания подразделяется на три этапа:
- подготовка к обезжириванию;
- обезжиривание;
- удаление остатков применяемых обезжиривающих средств и сушка.
3.1. Подготовка к обезжириванию.
Все изделия и оборудование перед проведением обезжиривания должны быть отогреты до положительных температур и продуты воздухом для удаления остатков кислорода. Предохранительные клапаны и контрольно - измерительные приборы следует снять и обезжирить отдельно, а соединительные патрубки заглушить.
Перед обезжириванием моющими растворами изделий, покрытых консервационными смазками, основной слой удаляется механическим путем или горячей водой, пропущенной через внутренние полости изделий.
3.2. Обезжиривание.
Обезжиривание моющими растворами рекомендуется производить одним из перечисленных способов:
- заполнением внутренних полостей изделия;
- циркуляцией моющего раствора в промываемых изделиях;
- протиркой загрязненных мест.
3.2.1. Метод обезжиривания заполнением изделия водными моющими растворами применяется для отдельных деталей и узлов. Обезжиривание производят двукратно с промежуточной и окончательной промывкой горячей водой (60-80 град. С); температура и состав растворов указаны в таблице. Каждый раз моющий раствор должен находиться в изделии 30 мин, а горячая вода - 15 мин. Общее время пребывания моющего раствора в изделии не должно превышать 2 часа.
3.2.2. Метод циркуляции применяется для обезжиривания трубопроводов, шлангов, а также изделий в сборе, если их конструкция позволяет организовать проведение циркуляции раствора. Обезжиривание производится путем многократной циркуляции в изделии раствора со скоростью 0,5-1,0 м/с. При циркуляции моющего раствора должны соблюдаться следующие условия:
- длительность циркуляции не менее 30 мин; но не более 2 часов;
- количество моющего раствора не менее объема изделия, при этом должно быть гарантировано соприкосновение раствора со всей обезжириваемой поверхностью;
- обезжиривание производят двукратно с промежуточной и окончательной промывкой горячей водой.
3.2.3. Метод протирки применяется для обезжиривания поверхности крупногабаритных изделий и производится путем многократной протирки обезжириваемых поверхностей салфеткой из хлопчатобумажной ткани, смоченной горячим моющим раствором.
3.3. Удаление остатков моющих растворов и сушка.
3.3.1. Удаление остатков моющих растворов производится путем промывки изделий горячей водой. Промывку прекращают при отсутствии в воде пены и нейтральной реакции среды (pH 6-8) при проверке универсальной индикаторной бумагой во ВТУ 2КХ ВРУ 106. Если обезжиривание производилось методом протирки, остатки раствора удаляют протиркой салфетками из хлопчатобумажной ткани, смоченной горячей водой. Полнота удаления моющего раствора, обеспечивается повторной протиркой салфетками, смоченными чистой горячей водой, не содержащей щелочи (pH 6-8) и пены.
3.3.2. Перед сушкой изделий и узлов из них полностью должна быть слита вода, особенно из внутренних полостей. Сушку производить до полного удаления влаги продувкой сухим сжатым воздухом с последующей сушкой при температуре 100-120 град. C или сухим горячим воздухом с температурой 90-100 град. С. К концу продувки температура воздуха на выходе из изделия должна быть не ниже 80 град. Допускается естественная сушка деталей простой конфигурации. Перерыв между окончанием промывки и сушкой изделия не должен превышать 10-15 мин.
3.4. При обезжиривании узлов сложной конфигурации их промывают моющими растворами (см. таблицу) путем прокачивания или проливания растворов, затем дважды промывают горячей водой, после чего промывают спиртом и продувают воздухом до полного удаления запаха спирта.
3.5. Необходимость контроля обезжиренных поверхностей и методика должны быть оговорены в технической документации.
3.6. Контроль качества обезжиривания поверхностей трубопроводов производится следующим образом:
- открытие поверхности контролируется путем протирки участков поверхности (около 100 кв. см) салфеткой из стеклянного волокна марки Э по ГОСТ 8481-75 толщиной 0,006-0,008 мм, размером 20 x 20 см, смоченной растворителем, с последующим определением масла на салфетке люминесцентным способом - на салфетке не должны появляться светящиеся пятна;
- поверхности, недоступные для осмотра или протирки, контролируют с помощью "свидетелей" - медных пластинок размером 25 x 40 см, на поверхности которых наносят масло из расчета 40 мг/кв. см. "Свидетель" обезжиривают одновременно с изделием.
3.7. Допустимое содержание масел на обезжиренных поверхностях не должно превышать 200 мг/кв. м.

4. Техника безопасности при проведении обезжиривания

4.1. В учреждении должна быть разработана и утверждена инструкция по обезжириванию оборудования и по технике безопасности при обезжиривании, учитывающая местные условия. В этой инструкции должны быть отражены особые требования, которые необходимо соблюдать при работе с растворителями, водными моющими растворами и спиртом. В инструкции указывается применяемое оборудование, требования к вентиляции, предупредительные надписи и т.д.
4.2. При приготовлении моющих растворов, в состав которых входит каустическая сода, а также при загрузке и выгрузке изделий из ванн с этим раствором, запрещается работать без защитных очков.
4.3. Рабочие, занятые на работах по обезжириванию моющими растворами, должны обеспечиваться резиновыми фартуками, обувью и перчатками.

Приложение N 4

НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА СПЕЦИАЛЬНУЮ
ОБРАБОТКУ КИСЛОРОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ ОБЕЗЖИРИВАНИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Наименование     
барооборудования   	Количество,
длина или  
площадь по-
верхности  	Норма 
спирта,
г   	Периодичность    
обработки      	
Шланги подачи         
кислорода             
диам. 12-14 мм        	1 м     	10   	Один раз в год       	
Арматура кислородная  	1 м     
(кв. м)  	250   
(1000) 	-"-           	
Внутренняя поверхность
барокамеры (кроме     
иллюминаторов), ложе, 
каталка, матрас,      
подголовник           	1 кв. м  	30   	Через каждые 40      
сеансов              	
Магистрали систем     
жизнеобеспечения      	1 шт.   	150   	-"-           	
Трубки вдоха и выдоха,
подсоединяемые к маске
и аппаратур ИВЛ       	1 шт.   	20   	После 15 сеансов, но 
не реже 1 раза в год 	
Дыхательный мешок     	1 шт.   	100   	-"-           	
Загубник              	1 шт.   	5   	Перед каждым сеансом 	

Примечание: Кроме указанных сроков дезинфекцию кислородного барооборудования следует производить после каждого инфекционного больного (в соответствии с порядком, установленным для данного заболевания). Этиловый спирт по ГОСТ 5962-67.

Приложение N 5
Справочное

              НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
       В УКАЗАНИЯХ, И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

    1. ГОСТ 949-73              Баллоны стальные малого и среднего
                                объема для газов на Рр = 20 МПа
                                (200 кгс/кв. см). Технические
                                условия

    2. ГОСТ 2.601-68            Эксплуатационные документы

    3. ГОСТ 4.117-84            СПКП. Аппаратура гипербарической
                                оксигенации. Номенклатура
                                показателей

    4. ГОСТ 12.2.025-76         ССБТ. Изделия медицинской техники.
                                Электробезопасность. Общие
                                технические требования и методы
                                испытаний.

    5. ГОСТ 14249-80            Сосуды и аппараты. Нормы и методы
                                расчета на прочность.

    6. ГОСТ 20790-82            Приборы, аппараты и оборудование
                                медицинские. Общие технические
                                условия.

    7. OCT 42-21-1-84           Система эксплуатации и ремонта
                                медицинской техники.
                                Эксплуатационные документы.
                                Общие требования.

    8. OCT 42-21-2-85           Стерилизация и дезинфекция изделий
                                медицинского назначения. Методы,
                                средства и режимы.

    9. OCT 42-21-9-80           Система технического обслуживания
                                и ремонта медицинской техники.
                                Основные положения.

    10. OCT 42-21-10-80         Система эксплуатации и ремонта
                                медицинской техники.
                                Ремонтные документы.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

23. Иванов Б.А. Безопасность применения материалов в контакте с кислородом. М., "Химия", 1974.
24. СНиП II 69-78 часть II. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Лечебно - профилактические учреждения. М., Стройиздат, 1978.

КонсультантПлюс: примечание.
В настоящее время следует руководствоваться "Пособием по проектированию учреждений здравоохранения" (утв. МЗ СССР 25.05.1990 г.) к СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения".

25. ОМУ 42-21-26-88 "Отделения гипербарической оксигенации. Порядок организации и правила эксплуатации".